云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：医疗器械采购

项目编号：GXZC2024-G1-005807-YZLZ

采 购 人：广西壮族自治区胸科医院

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

2024年11月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  采购需求	7

第三章  投标人须知	66

第四章  评标方法及评标标准	91

第五章  拟签订的合同文本	101

第六章  投标文件格式	108

# 第一章  招标公告

项目概况

医疗器械采购招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2024年11月00日09:20（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-G1-005807-YZLZ

项目名称：医疗器械采购

预算总金额（元）：4592700

采购需求：

标项一

标项名称:医疗器械采购（一）

数量:1

预算金额（元）：1031600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同生效后，30日内将所有货物运送到采购人指定地点。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项二

标项名称:医疗器械采购（二）

数量:1

预算金额（元）：681600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项三

标项名称:医疗器械采购（三）

数量:1

预算金额（元）：351400

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项四

标项名称:医疗器械采购（四）

数量:1

预算金额（元）：551800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同生效后，30日内将所有货物运送到采购人指定地点。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项五

标项名称:医疗器械采购（五）

数量:1

预算金额（元）：743600

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项六

标项名称:医疗器械采购（六）

数量:1

预算金额（元）：895800

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项七

标项名称:医疗器械采购（七）

数量:1

预算金额（元）：336900

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：具体内容详见附件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2、3、4、5、6、7：无

3.本项目的特定资格要求：【分标1、2、3、4、5、6、7】投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者投标人具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。

### 三、获取招标文件

时间：2024年11月00日至2024年11月00日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） -进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“广西政府采购云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到广西政府采购云系统获取）。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价（元）：0

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年11月00日09:20（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2024年11月00日09:20

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1.标项一投标保证金：人民币壹万元整（¥10000.00）；

标项二投标保证金：人民币陆仟捌佰元整（¥6800.00）；

标项三投标保证金：人民币叁仟伍佰元整（¥3500.00）；

标项四投标保证金：人民币伍仟伍佰元整（¥5500.00）；

标项五投标保证金：人民币柒仟肆佰元整（¥7400.00）；

标项六投标保证金：人民币捌仟玖佰元整（¥8900.00）；

标项七投标保证金：人民币叁仟贰佰元整（¥3200.00）。

投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户银行：中信银行南宁东葛支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司，银行账号：8113 0010 1450 0074 537）；采用支票、汇票、本票或者保函、保险等方式的，在投标截止时间前，投标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件（采用电子保函、保险方式交纳投标保证金的，无需递交原件）。否则视为无效投标保证金。

2.网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

3.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）电子标项目不要求参与投标的投标人到达现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

### 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区胸科医院

地    址：广西壮族自治区柳州市鱼峰区羊角山路8号

项目联系人：蒋海波

项目联系方式：0772-3130415

2.采购代理机构信息

名    称：云之龙咨询集团有限公司

地    址：柳州市滨江东路16号三区二层211-218室

项目联系人：唐珉、田京灵

项目联系方式：0772-3310669、3310109

# 第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，投标无效。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款或带“▲”号的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。

4.投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

标项一：医疗器械采购（一）

核心产品：序号2持针钳

| 序号 | 标的名称 (外科手术器械) | 数量 | 单位 | 所属行业 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心化持骨钳 | 2 | 把 | 工业 | 27cm |
| 2 | 持针钳 | 20 | 把 | 工业 | 18cm |
| 3 | 持针钳 | 10 | 把 | 工业 | 25cm |
| 4 | 大头钳(钢丝结扎钳) | 5 | 把 | 工业 | 15cm |
| 5 | 手术刀柄 | 10 | 把 | 工业 | 7号 |
| 6 | 手术刀柄 | 10 | 把 | 工业 | 4号 |
| 7 | 钢丝剪 | 5 | 把 | 工业 | 小号 |
| 8 | 骨科吸引头 | 5 | 把 | 工业 | 3号 |
| 9 | 骨科吸引头 | 5 | 把 | 工业 | 4号 |
| 10 | 刮匙 | 5 | 把 | 工业 | 头8 |
| 11 | 刮匙 | 5 | 把 | 工业 | 头7 |
| 12 | 关胸器（肋骨合拢器） | 5 | 把 | 工业 | 17cm |
| 13 | 海绵钳 | 10 | 把 | 工业 | 25cm弯无齿头8 |
| 14 | 海绵钳 | 10 | 把 | 工业 | 25cm弯有齿头8 |
| 15 | 海绵钳 | 4 | 把 | 工业 | 36cm双关节蛇形头（头6）有齿 |
| 16 | 海绵钳 | 4 | 把 | 工业 | 36cm双关节蛇形头（头6）无齿 |
| 17 | 后颅骨拉钩 | 5 | 把 | 工业 | 深齿 |
| 18 | 尖镊 | 5 | 把 | 工业 | 25cm |
| 19 | 可可钳 | 10 | 把 | 工业 | 22cm弯 |
| 20 | 可可钳 | 10 | 把 | 工业 | 22cm直 |
| 21 | 可可钳 | 10 | 把 | 工业 | 20cm弯 |
| 22 | 可可钳 | 10 | 把 | 工业 | 20cm直 |
| 23 | 框架拉钩（腹部手术牵开器） | 1 | 套 | 工业 | BFQ-Ⅱ型，半圆形 |
| 24 | 肋骨剥离子 | 3 | 把 | 工业 | 18cm头24*35，左式2，右式1 |
| 25 | 淋巴结钳 | 5 | 把 | 工业 | 头9 |
| 26 | 腔镜海绵钳 | 10 | 把 | 工业 | 双关节有齿/头8 |
| 27 | 腔镜海绵钳 | 10 | 把 | 工业 | 单关节无齿/头8 |
| 28 | 腔镜活检钳 | 8 | 把 | 工业 | 33cm |
| 29 | 腔镜吸引头（弯） | 10 | 把 | 工业 | 36cm |
| 30 | 取石钳 | 1 | 套 | 工业 | 22cm小弯 |
| 31 | 神经剥离子 | 3 | 把 | 工业 | 24cm,带钩，90°/弯 |
| 32 | 神经钩 | 3 | 把 | 工业 | 150×130×5×90° 2 150×130×7×90° 1 |
| 33 | 椎板牵开器 | 2 | 把 | 工业 | 210×60，6号单钩，弯1 210×40，6号单钩，弯1 |
| 34 | 双头骨膜剥离子 | 5 | 把 | 工业 | 21Gr |
| 35 | 髓核钳 | 5 | 把 | 工业 | 直口4mm*12mm |
| 36 | 髓核钳 | 5 | 把 | 工业 | 130°5mm/220mm |
| 37 | 髓核钳 | 5 | 把 | 工业 | 弯口4mm*12mm |
| 38 | 特快剪 | 20 | 把 | 工业 | 25cm粗 |
| 39 | 弯止血钳 | 10 | 把 | 工业 | 28cm61*13 |
| 40 | 弯止血钳 | 10 | 把 | 工业 | 28cm65*23 |
| 41 | 弯止血钳 | 10 | 把 | 工业 | 25cm微弯 |
| 42 | 弯止血钳 | 10 | 把 | 工业 | 28cm61*13 |
| 43 | 弯止血钳 | 10 | 把 | 工业 | 28cm65*23 |
| 44 | 无损伤长镊 | 10 | 把 | 工业 | 24cm |
| 45 | 吸引头 | 10 | 把 | 工业 | 25cm弯带网套 |
| 46 | 线锯手柄 | 4 | 个 | 工业 | 常规 |
| 47 | 胸腔撑开器 | 5 | 把 | 工业 | 小儿（哑光） |
| 48 | 胸腔撑开器 | 5 | 把 | 工业 | 小号（哑光） |
| 49 | 咬骨钳 | 3 | 把 | 工业 | 头6 |
| 50 | 有齿短镊子 | 10 | 把 | 工业 | 12.5cm |
| 51 | 直角分离钳 | 10 | 把 | 工业 | 22cm带槽弯20 |
| 52 | 直角分离钳 | 5 | 把 | 工业 | 气管直角 |
| 53 | 直止血钳 | 10 | 把 | 工业 | 28cm粗头 |
| 54 | 椎板拉钩 | 3 | 把 | 工业 | 直角 |
| 55 | 椎板剥离子 | 4 | 把 | 工业 | 直 |
| 56 | 椎板咬骨钳 | 5 | 把 | 工业 | 130°4/210mm |
| 57 | 椎板咬骨钳 | 5 | 把 | 工业 | 5mm/210mm |
| 58 | 椎板咬骨钳 | 5 | 把 | 工业 | 130°16cm 刃5 |
| 59 | 椎板咬骨钳 | 5 | 把 | 工业 | 130°3/210mm |
| 60 | 组织剪 | 20 | 把 | 工业 | 22cm弯 |
| 61 | 组织剪 | 20 | 把 | 工业 | 18cm直 |
| 62 | 止血钳 | 1 | 把 | 工业 | 单孔36cm双关节DeBakey齿 弧弯高15mm 有锁扣 |
| 63 | 止血钳 | 1 | 把 | 工业 | 单孔36cm双关节DeBakey齿 弧弯高20mm 有锁扣 |
| 64 | 止血钳 | 1 | 把 | 工业 | 单孔36cm双关节DeBakey齿 弧弯高25mm 有锁扣 |
| 65 | 止血钳 | 1 | 把 | 工业 | 单孔36cm双关节DeBakey 角弯高25mm 有锁扣 |
| 66 | 止血钳 | 1 | 把 | 工业 | 单孔36cm双关节DeBakey游离钳 有锁扣 |
| 67 | 止血钳 | 1 | 把 | 工业 | 单孔36cm双关节DeBakey游离小弯 有锁扣 |
| 68 | 海绵钳 | 1 | 把 | 工业 | 单孔36cm双关节蛇形头 头宽6mm 弯有齿 |
| 69 | 海绵钳 | 1 | 把 | 工业 | 单孔36cm 双关节 单开 弯有齿 头宽8mm |
| 70 | 海绵钳 | 1 | 把 | 工业 | 36cm 双关节 弯无齿 头宽8mm |
| 71 | 海绵钳 | 1 | 把 | 工业 | 36cm双关节蛇形头 头宽6mm 弯无齿 |
| 72 | 小切口组织钳 | 1 | 把 | 工业 | 36cm 双关节DeBakey Allis钳 弯头宽 宽8mm |
| 73 | 单孔淋巴结钳 | 1 | 把 | 工业 | 36cm 双关节 淋巴结钳 弯头径 9mm |
| 74 | 精细剪 | 1 | 把 | 工业 | 单孔34cm双关节 弯 头宽2.5mm |
| 75 | 单孔三角肺叶钳 | 1 | 把 | 工业 | 36cm 双关节 肺叶钳 宽12mm 有槽 |
| 76 | 单孔三角肺叶钳 | 1 | 把 | 工业 | 36cm 双关节 肺叶钳 宽12mm 无槽 |
| 77 | 双关节医用镊子 | 1 | 把 | 工业 | 38cm圆柄式双关节 直头 头宽2.5mm |
| 78 | 双关节医用镊子 | 1 | 把 | 工业 | 38cm圆柄式双关节 弯头 头宽2.5mm |
| 79 | 阻断钳 | 1 | 把 | 工业 | 15cm角弯90° *65 2*3齿 弯杆 |
| 80 | 阻断钳 | 1 | 把 | 工业 | 17cm角弯60° *65 2*3齿 弯杆 |
| 81 | 阻断钳 | 1 | 把 | 工业 | 15cm角弯45° 2*3齿 直杆 |
| 82 | 阻断钳 | 1 | 把 | 工业 | 16cm直 单齿 |
| 83 | 阻断钳 | 1 | 把 | 工业 | 23cm角弯60°*55 1*2齿 |
| 84 | 阻断钳 | 1 | 把 | 工业 | 20.5cm 双角弯 直柄 1*2齿 |
| 85 | 阻断钳 | 1 | 把 | 工业 | 12.5cm角弯30°*20 1*2齿 |
| 86 | 阻断钳 | 1 | 把 | 工业 | 18cm 角弯70° *70 2*3齿 |
| 87 | 哈巴狗钳 | 1 | 把 | 工业 | 3cm直，头长12mm |
| 88 | 哈巴狗钳 | 1 | 把 | 工业 | 3cm弯，头长12mm |
| 89 | 哈巴狗钳 | 1 | 把 | 工业 | 3.7cm直，头长16mm |
| 90 | 哈巴狗钳 | 1 | 把 | 工业 | 3.7cm直，头长16mm |
| 91 | 哈巴狗钳 | 1 | 把 | 工业 | 4.5cm直，头长19mm |
| 92 | 哈巴狗钳 | 1 | 把 | 工业 | 4.5cm直，头长19mm |
| 93 | 血管钳 | 1 | 把 | 工业 | 20cm 直 单齿 |
| 94 | 血管钳 | 1 | 把 | 工业 | 22cm双角弯45° *35 单齿 |
| 95 | 血管钳 | 1 | 把 | 工业 | 22cm 直 双齿 弯柄 |
| 96 | 血管钳 | 1 | 把 | 工业 | 26cm 双角弯50°*38 双齿 |
| 97 | 血管钳 | 1 | 把 | 工业 | 20cm角弯90° *50 1*2齿 |
| 98 | 血管钳 | 1 | 把 | 工业 | 22cm 直 1*2齿 弯柄 |
| 99 | 止血钳 | 1 | 把 | 工业 | 45cm双关节DeBakey齿 弧弯高15mm 有锁扣 |
| 100 | 止血钳 | 1 | 把 | 工业 | 45cm双关节DeBakey齿 角弯高25mm 有锁扣 |
| 101 | 止血钳 | 1 | 把 | 工业 | 45cm双关节DeBakey齿 弧弯高20mm 有锁扣 |
| 102 | 海绵钳 | 1 | 把 | 工业 | 45cm双关节DeBakey卵圆头 弯头宽10 有锁扣 |
| 103 | 海绵钳 | 1 | 把 | 工业 | 45cm双关节DeBakey蛇形头 弯型头 弯头宽8 |
| 104 | 海绵钳 | 1 | 把 | 工业 | 45cm双关节DeBakey蛇形头 弯型头 弯头宽10 |
| 105 | 活动拉钩 | 1 | 套 | 工业 | 双侧 |
| 106 | 活动拉钩 | 1 | 套 | 工业 | 单侧 |
| 107 | 淋巴结钳 | 3 | 把 | 工业 | 35cm 双关节 淋巴结钳 弯头径 9mm |
| 108 | 电动胸骨锯 | 1 | 套 | 工业 | 常规（带摆锯） |
| 109 | 食管器械包 | 1 | 套 | 工业 | 常规（其中必含荷包钳） |
| 110 | 漏斗胸矫形器 | 1 | 袋 | 工业 | L=120-260mm |
| 111 | 金属解刨接骨板 | 1 | 袋 | 工业 | 3孔 |
| 112 | 金属接骨螺钉 | 1 | 袋 | 工业 | φ4.0mm |
| 113 | 金属接骨螺钉 | 1 | 袋 | 工业 | φ4.0*7，10，11，12，13mm |
| 114 | 输尿管镜抓钳 | 2 | 把 | 工业 | 5Fr |
| 115 | 椎间孔磨钻（加长） | 1 | 套 | 工业 | 磨砂型直径2.4*350mm |
| 116 | 机械助力盐水输液架 | 1 | 个 | 工业 | 常规 |
| 117 | 膀胱穿刺针 | 1 | 套 | 工业 | 常规 |
| 一、▲商务条款（以下条款为最低要求，若投标时有优于以下条款的其他内容，以最优内容为投标响应） |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | l.中标供应商提供的所有器械，必须是全新、完整、未使用过的原装产品。 2.中标供应商负责器械的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。 3.中标供应商提供详细完整的器械资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给采购人，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.器械在国内有维修中心及仓库。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期1年； 2.质保期内，所提供的器械有任何质量问题的，中标供应商在接到采购人通知后2小时内响应，24小时完成器械换新。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交货地点：广西壮族自治区胸科医院内采购人指定地点； 2.交货期：自签订合同生效后，30日内将所有货物运送到采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在10个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2.发票：中标供应商如未按国家要求开具增值税普通发票，或中标供应商提供不合格发票，须向采购人补开合格发票；如提供不合法的发票，除向采购人补开合法发票外，须另赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担； |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目报价须为人民币报价，投标人必须就所投的全部内容作完整唯一总价报价。投标报价应包含器械运输及验收、技术指导、售后服务费，技术规范中特别要求的或出厂标准供应的备品备件（备品备件费）、运输费、运输保险费、税收在内的直至器械交付使用的一切全部费用； 2.本项目投标报价不能超出招标文件所规定采购预算，若超出采购预算金额或单价最高限价的，投标文件作无效投标处理。 |  |  |  |
| 验收标准及其他要求 |  | 1.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用； 2.采购人将依据招标文件的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担； 3.如有器械使用部门发现中标供应商所提供的器械质量不符合国家相关管理规定的，采购人有权组织第三方检测机构对器械的组成成分等指标进行抽检，中标供应商需承担对相关器械质量抽样检测的相关费用； 4.验收依据 1）项目采购文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”，逐条验收； 3）中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |  |
| 产品质量要求 |  | 要求投标货物均必须符合国家相关行业强制性标准。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 本标项所有标的属于第一类医疗器械。 投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。 |  |  |  |
| 二、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家市场监督或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 具备履行本项目合同的能力。 |  |  |  |
| 三、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| 四、项目其他要求 |  |  |  |  |  |
| 产品说明 |  | 本标项所有货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 其他资料 |  | 投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1.实施方案； 2.售后服务方案及承诺； 3.投标人或核心产品生产厂商通过质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 4.自2022年1月1日起至今同类产品销售合同扫描件[以签订的项目合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、合同标的、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。 |  |  |  |

标项二：医疗器械采购（二）

核心产品：序号2冷冻切片机

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 最高限价单价（元） | 所属行业 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常规切片机 | 1台 | 171600 | 工业 | ▲1. 切片方式：半自动轮转 ▲2. 切片厚度：0.5-100μm ▲3. 修块厚度：1-600µm 4. 水平进样幅度：24mm 5. 垂直样品行程：70mm 6. 静音样品回缩：5-100μm，可关闭 7. 粗进速度：300-1800μm/s 8. 两种手动切片模式：半刀和全手轮旋转模式 ▲9. 手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳 ▲10. 二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 11. 配常规包埋框夹头、一个大蜡块夹头做大切片。 12. 独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作 13. 小手轮可顺时针及逆时针转动方向 14. 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，8度水平定位样本 ▲15. 废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑 16. 具备储物盘功能，方便放置常用工具 17. 刀架带有护手，确保操作者安全 18. 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长 19. 手轮有2个独立的安全锁定系统 20. 快速转换样本夹，可单手操作 21. 粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片 22. 具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能 23. 两种小手轮运行模式：步进和连续 24. 可归零的切片以及厚度计数功能 25. 可视信号和声音信号提示剩余进样距离 |
| 2 | 冷冻（冰冻）切片机 | 1台 | 330000 | 工业 | 1. 刀片架所适配的刀片非专机专用。 ▲2.双压缩机制冷：压缩机数量2个，压缩机功率≥1900VA。 ▲3.冷冻箱制冷温度： -40℃-0℃ ▲4.冷冻箱自动除霜功能：每24小时一次；带冷冻箱手动除霜功能 ▲5.空气循环系统,冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀片架刀架上, 刀片架刀架和防卷板“间接”制冷,冷空气吹拂过样品的表面,“间接”样品制冷，即便没有主动的样品头制冷功能 6.速冻架冷冻位点：15+2个 7.帕尔贴位点：2个 ▲8.速冷架制冷温度最低达：-42℃ 9.切片厚度范围：≥2-90um 10修片厚度：≥1-600μm 11.切片厚度调节：箱体外部，保护操作者安全 12.电动粗进速度：2档；快：0.9mm/s，慢：0.3mm/s ▲13.物理的独立按键操作控制温度调节、帕尔贴位点开关、第二个压缩机开关、除霜、消毒，非触摸屏，避免失误的发生； 14.样品定位：8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示确保样本定位顺利进行。 ▲15.箱体UVC消毒功能，可实现箱体紫外消毒，时间30分钟至180分钟，紫外线灯管非专机专用。 16．抗菌银表面涂层。 17.空气循环系统让冷空气从蒸发器上直接向下吹到刀片架/刀架上实现对样品间接制冷。 |
| 3 | 全自动HE浸染机 | 1台 | 180000 | 工业 | 1．染色机染色效率≥200张玻片/小时。可连续追加染色架。 2．连续处理能力：同时染色≥12架。 3．自带可转动的彩色触摸控制屏（主控）。 4．纯中文操作界面，文字+图形显示模式，操作使用简单方便 ▲5.站点数：总站点数≥27个，其中包括试剂站点≥18个，水洗站点≥4个，烤缸≥3个，1个转运位。 6.具有加温功能的试剂缸≥6个，利于切片脱蜡和苏木素染色，加温范围：室温～90°C 。 ▲7.标准试剂缸容量≤350ml。 8.三排试剂缸位+一排多功能缸位设计。 9.染色架运行方式：X-Y-Z运行轨迹。 10.可编辑程序数量≥200套；每套可编程步骤≥200步。 11.具有语音提示功能：发生故障或者工作完成后，语音提示，提示频率、音量、次数可调。 12.具备质控功能，记录并可导出机器运转情况记录。 ▲13.试剂缸一次容纳≤20张玻片。 14.具有试剂管理功能，对试剂使用次数、天数进行精确管理，提醒用户及时更换试剂。 15.具有置换功能，提高染色效果，防止染色不均或者串色。 16.尾气处理：活性炭吸附和废气抽排功能。 ▲17.染色和盖片在一台设备内完成，长度≤1m，可适应各种场地环境，染色和盖片功能可单独控制使用。 ▲18.试剂耗材开放：可使用各种厂家的试剂进行工作处理。 |
| - 一、▲商务条款（以下条款为最低要求，若投标时有优于以下条款的其他内容，以最优内容为投标响应） |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | l.中标供应商提供的所有设备及配件，必须是全新、完整、未使用过的原装产品。 2.中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。 3.中标供应商提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给采购人，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.质保期内开机率:≥98%(按365日计算)。如果质保期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长质保期限；超出10%(停机故障日/365日×100％≥10％)中标供应商应无条件为用户更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 5.设备在国内有维修中心及仓库，中标供应商应提供10年以上的零配件供应。 6.中标供应商提供的设备如因采购人业务需要而接入采购人信息网络（含信息网、无线网、设备网、物联网、HIS、PACS等系统），中标供应商须积极配合并承担相关费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，序号1“常规切片机”、序号2“冷冻切片机”和序号3“全自动HE浸染机”整机质保期不少于1年（质保期从所有货物验收合格之日起计算；若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标供应商承诺执行），质保期内负责上门维修服务，终身维修。 2.质保期要求：质保期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件：设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，由中标供应商负责，产生的维修、更换费用或给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标供应商负责保修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供成本价的配件和免服务费。 3.在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，中标供应商在接到货物故障通知后2小时内响应，并于24小时内到达现场。质保期外，只收配件成本费，免服务费。 4.负责送货上门、安装调式，费用含在投标报价中。 5.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，费用含在投标报价中。 6.中标供应商提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 7.人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商负担。 8.设备质保期内，中标供应商负责对设备进行负责定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 序号1“常规切片机”、序号2“冷冻切片机”和序号3“全自动HE浸染机”整机质保期不少于1年。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 2.交付地点：广西壮族自治区胸科医院内采购人指定地点。 3.中标供应商提供不符合招投标文件（或采购、响应文件）和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。 4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并由安装技术人员负责安装、组合成套。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在10个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2.发票：中标供应商如未按国家要求开具增值税普通发票，或中标供应商提供不合格发票，须向采购人补开合格发票；如提供不合法的发票，除向采购人补开合法发票外，须另赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担； |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目报价须为人民币报价，投标人必须就所投的全部内容作完整唯一总价报价。投标总报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、技术服务、培训、维修保养、验收、接入采购人HIS、PACS等系统等一切税金和可能产生的费用。 2.本项目投标报价不能超出招标文件所规定最高限价或者超出采购预算金额，否则投标作无效处理。 |  |  |  |
| 验收标准及其他要求 |  | 1.验收内容：对中标供应商提供的设备进行核对品牌、规格、型号、出厂日期、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证、合格证、保修证、产品备案或注册证及原始装箱配置清单（加盖制造商的章）等。如是进口设备是否有报关清单、原厂家授权。核实中标供应商售后服务合同约定内容。现场检验设备仪器运行状况。 2.验收标准：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准；④货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；⑤关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料附有中文说明；⑥按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担；⑦依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 3.验收步骤： 第一步，初步验收。 ①初步验收申请 中标供应商根据采购合同（包括合同附件）约定，检查采购项目组织实施和完成情况，判定验收条件已基本满足合同规定的要求，向采购人提出初步验收申请。 ②初步验收方式 采购人确认待验收的采购项目满足初步验收的要求，成立初步验收小组，编制初步验收计划，进行初步验收。 ③初步验收 初步验收小组根据初步验收计划，按照采购合同约定对中标供应商的履约情况进行确认。 对初步验收中发现的问题（含缺陷），中标供应商应与初步验收小组协调，确定问题的处理方式和解决时限。 初步验收完毕，初步验收小组出具验收书，验收书应列明各项标准的验收情况及项目评价,包括初步验收的遗留问题及处理建议，并由验收双方签字。 第二步，最终验收。 ①最终验收申请 初步验收合格后，中标供应商根据采购合同约定，检查采购项目组织实施和完成情况，以及初步验收遗留问题的处理情况，判定验收条件满足采购合同规定的要求，向采购人提出最终验收申请。 ②最终验收方式 采购人确认待验收的采购项目满足最终验收的要求，成立最终验收小组，编制最终验收计划，进行最终验收。 ③最终验收 最终验收小组根据最终验收计划，按照采购合同约定对中标供应商的履约情况进行确认，包括初步验收遗留问题的处理结果。 最终验收完毕，最终验收小组出具验收书，验收书应列明各项标准的验收情况及项目总体评价,并由验收双方签字。 3.验收其他要求 （1）中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （2）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （3）采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 （4）中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 （5）采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （6）采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件（或采购、响应文件）及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 （7）对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。 （8）验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。 （9）中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。 （10）如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚： 1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的； 2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； 3）提供的货物未经正规合法经销渠道的； 4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； 5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。 6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。 （11）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。 （12）采购人应当在安装、调试完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织验收，并提出验收意见。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，双方各执一份。 |  |  |  |
| 产品质量要求 |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 序号1常规切片机属于第一类医疗器械 序号2冷冻切片机属于第一类医疗器械 序号3全自动HE浸染机属于第一类医疗器械 投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。 |  |  |  |
| - 二、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家市场监督或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |  |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  | 具备履行本项目合同的能力。 |  |  |  |
| - 三、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| - 四、项目其他要求 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 其他资料 |  | 投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1.实施方案； 2.售后服务方案及承诺； 3.投标人或核心产品生产厂商通过质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 4.投标人或核心产品生产厂商通过医疗器械质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 5.自2022年1月1日起至今核心产品销售合同扫描件[以签订的项目合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、合同标的、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。 |  |  |  |

标项三：医疗器械采购（三）

核心产品：序号3远程病理会诊数字切片扫描仪

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 最高限价单价（元） | 所属行业 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核酸浓度测定仪 | 1台 | 40000 | 工业 | ▲1.线性动态范围:5个数量级(依据检测) ▲2.灵敏度:≤10pg/ml双链DNA；≤390pg/mlRNA。 3.检测器:固态硅传感器。 ▲4.波长（可根据所投设备颜色响应）: 激发光滤光片：红色，640nm 短通；蓝色，495nm 短通 发射光滤光片：红色，660–720nm; 蓝色，510–580nm。 5.校准方式：单点(空白和标准品) 6.样品管：0.5mlPCR管 7.自动休眠模式:1小时无活动后 8.电源要求 5V，0.2A 最高 9.电脑要求：（适合可选的Quantus软件） Windows® 8, Windows® 7 (32或 64bit).NET Framework 4.0 或新版本，至少一个USB 端口可用。 |
| 2 | 生物显微镜 | 1台 | 154400 | 工业 | ▲1. 1倍C型接口，≥1200W像素彩色摄像头。 2．10x目镜一对，双目屈光度可调，视野数大于等于22mm 3．宽视野三目镜筒，分光比50:50%，瞳距调节55-75mm； ▲4.电物镜转盘，最多可装6位物镜； 5.物镜：平场半复消色差物镜组一套： 2.5x/0.07；5x/0.12 ；10x/0.25 ；20x/0.40；40x/0.65；100x/1.25 6.载物台行程76mm*50mm，可随时左右互换，无须专门左手物台；带浅色高硬度金属陶瓷物台，双玻片夹 7.超长寿命LED冷光源照明，无须更换耗材寿命长达20000小时 8.高级聚光镜，N.A. 0.90，带彩色标记对应物镜颜色，方便调节；可同时适用明场、暗场、相差、偏光等多种观察方式 9.多功能调焦旋钮，粗中细三档调焦，调焦旋钮高度可调，带限位锁定和扭矩调节 10.对称操作设计主机，载物台XY调焦手柄与调焦旋钮在同一直线，减轻操作疲劳。 ▲11.光强记忆功能，光亮度随物镜转换调节最佳使用亮度，无须人工干预，转换物镜亮度保持不变，以避免对肉眼的刺激 ▲12.机身带十一个快捷按钮，方便切换物镜，带Toggle模式可自定义双物镜自由切换； ▲13.自动全能聚光镜，低倍镜观察下自动移出顶镜，无须人工干预； |
| 3 | 远程病理会诊数字切片扫描仪 | 1套 | 157000 | 工业 | ▲1.物镜：复消色差专业扫描物镜 10X、20X，具备三孔物镜转换器并实现自动切换物镜。 2.扫描倍率：20X 3.聚焦方式：全自动对焦,自动识别扫描区域;也可以手动设置扫描区域。 ▲4.扫描应用对象：明场玻片如HE染色玻片、免疫组织化学染色玻片、冰冻切片染色玻片、特殊染色玻片、免疫细胞化学染色图片等 5.载片方式：自动载片； 6.装载数量：20片/次,实现无人值守批量扫描； ▲7.扫描原理:基于高精度运动平台的面阵扫描，一键全自动面阵扫描，支持标准、多层融合、高精度扫描模式，满足各种不同切片的扫描需求； 8.高速相机，有效像素≥500万； 9.扫描区域：自动识别和人工设定，可根据用户不同需求设定； 10.扫描方式：明场扫描、手动扫描和全自动扫描； ▲11.扫描分辨率：≤0.23μm/pixel(20×)。 12.条码识别：自动对玻片标识进行条码扫描，对扫描玻片进行管理； 13.玻片范围：厚度0.9-1.2mm， 14.行聚焦功能：飞行聚焦范围0～1.6mm ， 15.运动控制：载片平台重复精度≤1um，Z轴重复精度≤0.1um。 ▲16.扫描速度：20X扫描速度≤40秒 (15X15mm) 17.工作站配置：工作站级别计算机,第八代英特尔CPU六核处理器（参考或相当于），16G内存,4T硬盘，CAMERALINK采集卡，24"高分辨率液晶显示屏。 |
| - 一、▲商务条款（以下条款为最低要求，若投标时有优于以下条款的其他内容，以最优内容为投标响应） |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | l.中标供应商提供的所有设备及配件，必须是全新、完整、未使用过的原装产品。 2.中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。 3.中标供应商提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给采购人，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.质保期内开机率:≥98%(按365日计算)。如果质保期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长质保期限；超出10%(停机故障日/365日×100％≥10％)中标供应商应无条件为用户更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 5.设备在国内有维修中心及仓库，中标供应商应提供10年以上的零配件供应。 6.中标供应商提供的设备如因采购人业务需要而接入采购人信息网络（含信息网、无线网、设备网、物联网、HIS、PACS等系统），中标供应商须积极配合并承担相关费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，序号1“核酸浓度测定仪”、序号2“生物显微镜”和序号3“远程病理会诊数字切片扫描仪”整机质保期不少于1年（质保期从所有货物验收合格之日起计算；若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标供应商承诺执行），质保期内负责上门维修服务，终身维修。 2.质保期要求：质保期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件：设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，由中标供应商负责，产生的维修、更换费用或给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标供应商负责保修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供成本价的配件和免服务费。 3.在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，中标供应商在接到货物故障通知后2小时内响应，并于24小时内到达现场。质保期外，只收配件成本费，免服务费。 4.负责送货上门、安装调式，费用含在投标报价中。 5.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，费用含在投标报价中。 6.中标供应商提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 7.人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商负担。 8.设备质保期内，中标供应商负责对设备进行负责定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 序号1“核酸浓度测定仪”、序号2“生物显微镜”和序号3“远程病理会诊数字切片扫描仪”整机质保期不少于1年。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 2.交付地点：广西壮族自治区胸科医院内采购人指定地点。 3.中标供应商提供不符合招投标文件（或采购、响应文件）和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。 4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并由安装技术人员负责安装、组合成套。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在10个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2.发票：中标供应商如未按国家要求开具增值税普通发票，或中标供应商提供不合格发票，须向采购人补开合格发票；如提供不合法的发票，除向采购人补开合法发票外，须另赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担； |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目报价须为人民币报价，投标人必须就所投的全部内容作完整唯一总价报价。投标总报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、技术服务、培训、维修保养、验收、接入采购人HIS、PACS等系统等一切税金和可能产生的费用。 2.本项目投标报价不能超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额，否则投标作无效处理。 |  |  |  |
| 验收标准及其他要求 |  | 1.验收内容：对中标供应商提供的设备进行核对品牌、规格、型号、出厂日期、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证、合格证、保修证、产品备案或注册证及原始装箱配置清单（加盖制造商的章）等。如是进口设备是否有报关清单、原厂家授权。核实中标供应商售后服务合同约定内容。现场检验设备仪器运行状况。 2.验收标准：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准；④货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；⑤关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料附有中文说明；⑥按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担；⑦依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 3.验收步骤： 第一步，初步验收。 ①初步验收申请 中标供应商根据采购合同（包括合同附件）约定，检查采购项目组织实施和完成情况，判定验收条件已基本满足合同规定的要求，向采购人提出初步验收申请。 ②初步验收方式 采购人确认待验收的采购项目满足初步验收的要求，成立初步验收小组，编制初步验收计划，进行初步验收。 ③初步验收 初步验收小组根据初步验收计划，按照采购合同约定对中标供应商的履约情况进行确认。 对初步验收中发现的问题（含缺陷），中标供应商应与初步验收小组协调，确定问题的处理方式和解决时限。 初步验收完毕，初步验收小组出具验收书，验收书应列明各项标准的验收情况及项目评价,包括初步验收的遗留问题及处理建议，并由验收双方签字。 第二步，最终验收。 ①最终验收申请 初步验收合格后，中标供应商根据采购合同约定，检查采购项目组织实施和完成情况，以及初步验收遗留问题的处理情况，判定验收条件满足采购合同规定的要求，向采购人提出最终验收申请。 ②最终验收方式 采购人确认待验收的采购项目满足最终验收的要求，成立最终验收小组，编制最终验收计划，进行最终验收。 ③最终验收 最终验收小组根据最终验收计划，按照采购合同约定对中标供应商的履约情况进行确认，包括初步验收遗留问题的处理结果。 最终验收完毕，最终验收小组出具验收书，验收书应列明各项标准的验收情况及项目总体评价,并由验收双方签字。 3.验收其他要求 （1）中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （2）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （3）采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 （4）中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 （5）采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （6）采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件（或采购、响应文件）及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 （7）对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。 （8）验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。 （9）中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。 （10）如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚： 1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的； 2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； 3）提供的货物未经正规合法经销渠道的； 4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； 5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。 6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。 （11）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。 （12）采购人应当在安装、调试完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织验收，并提出验收意见。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，双方各执一份。 |  |  |  |
| 产品质量要求 |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 序号1核酸浓度测定仪属于第一类医疗器械 序号2生物显微镜属于第一类医疗器械 序号3远程病理会诊数字切片扫描仪属于第一类医疗器械 投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。 |  |  |  |
| - 二、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家市场监督或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |  |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  | 具备履行本项目合同的能力。 |  |  |  |
| - 三、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| - 四、项目其他要求 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 其他资料 |  | 投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1.实施方案； 2.售后服务方案及承诺； 3.投标人或核心产品生产厂商通过质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 4.投标人或核心产品生产厂商通过医疗器械质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 5.自2022年1月1日起至今核心产品销售合同扫描件[以签订的项目合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、合同标的、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。 |  |  |  |

标项四：医疗器械采购（四）

核心产品：序号1硬性电子膀胱肾盂镜

| 序号 | 标的名称 (外科手术器械) | 数量 | 单位 | 所属行业 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 1 | 套 | 工业 | 长度470mm |
| 2 | 神经内镜镜头 | 1 | 套 | 工业 | 直径4mm 视向角30° 工作长度140mm |
| 3 | 关节镜等离子刀头 | 3 | 套 | 工业 | 常规 |
| 4 | 关节镜刨削刀头 | 1 | 套 | 工业 | 刀头4mm，长度130mm，双面齿形 |
| 5 | 椎间孔镜使用手术器械 | 1 | 套 | 工业 | 1.前咬切钳 3.2 mm 1把 2.左咬切钳 3.2 mm 1把 3.右咬切钳 3.2 mm 1把 4.直弧头剪 3.2 mm 1把 5.左弧头剪 1把 6.右弧头剪 1把 7.带锁异物钳 1把 8.带锁半月板抓钳 1把 9. 45°咬切钳 1把 10.带钉活检钳 1把 11.单阀镜鞘 1支 12.双阀镜鞘 30°镜用 1支 13.双阀镜鞘 0°镜用 1支 14镜鞘闭孔器 1支 15镜鞘穿刺器 1支 16无阀穿刺套 1支 17无阀闭孔器 1支 18无阀穿刺器 1支 19镜阀穿刺器带鞘套 1套 20刀 柄 2把 21手术刀(平铲) 1把 22手术刀(弯刀) 1把 23手术刀(钩刀) 1把 24手术刀(探针) 1把 25手术刀(反角刀) 1把 26手术刀(玫瑰刀) 1把 27手术刀(半月刀) 1把 28手术刀（刮匙） 1把 |
| 6 | 关节镜手术器械 | 1 | 套 | 工业 | 1.扩张器 φ2.5*240mm 1支 2.扩张器 φ4*180mm 1支 3.扩张器 φ5*165mm 1支 4.扩张器 φ6*150mm 1支 5.扩张器 φ7*140mm, 1支 6.铅笔头 φ6.5*240mm 1支 7.镜鞘 φ7.7*155mm 1支 8.镜鞘 φ6.5*167mm 1支 9.镜鞘 Φ8*7.2mm 1支 10.环锯 φ7.5*200mm 1支 11.环锯 φ6.5*200mm 1支 12.穿刺针 φ1.6*200mm 1支 13.穿刺针 φ1.6*350mm 1支 14.定位导丝 φ1.2*470mm 1支 15.剥离子 φ3*3.0*340mm 1支 16.探针(勾状) φ3*3.0*340mm 1支 17.探针(扁状) φ3*3.0*340mm 1支 18.骨凿 φ3.0*3.0*340mm 1把 19.手术锤 100g 1把 20.髓核钳(直型) φ2.5*360mm 1把 21.髓核钳(直型) φ2.8*360mm 1把 22.髓核钳(直型) φ3.5*360mm 1把 23.髓核钳(上翘) φ2.8*360mm 1把 24.咬切钳(直型) φ2.8*360mm 1把 25.咬切钳(上翘) φ2.8*360mm 1把 26.髓核钳(上弯) φ2.8*360mm 1把 27.可拆卸旋转咬骨钳 φ2.0*3.5*330mm 1把 28.可拆卸旋转咬骨钳 φ3.5*3.5*330mm 1把 29.可拆卸咬骨钳手柄 2个 30.环锯保护套管 Φ7.5×180mm 1支 31.环锯保护套管 Φ8.5×160mm 1支 32.环锯手柄 1个 33.器械消毒盒 1个 |
| 一、▲商务条款（以下条款为最低要求，若投标时有优于以下条款的其他内容，以最优内容为投标响应） |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | l.中标供应商提供的所有器械，必须是全新、完整、未使用过的原装产品。 2.中标供应商负责器械的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。 3.中标供应商提供详细完整的器械资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给采购人，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 5.器械在国内有维修中心及仓库。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 1.质保期1年； 2.质保期内，所提供的器械有任何质量问题的，中标供应商在接到采购人通知后2小时内响应，24小时完成器械换新。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交货地点：广西壮族自治区胸科医院内采购人指定地点； 2.交货期：自签订合同生效后，30日内将所有货物运送到采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在10个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2.发票：中标供应商如未按国家要求开具增值税普通发票，或中标供应商提供不合格发票，须向采购人补开合格发票；如提供不合法的发票，除向采购人补开合法发票外，须另赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担； |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目报价须为人民币报价，投标人必须就所投的全部内容作完整唯一总价报价。投标报价应包含器械运输及验收、技术指导、售后服务费，技术规范中特别要求的或出厂标准供应的备品备件（备品备件费）、运输费、运输保险费、税收在内的直至器械交付使用的一切全部费用； 2.本项目投标报价不能超出招标文件所规定采购预算，若超出采购预算金额或单项预算金额的，投标文件作无效投标处理。 |  |  |  |
| 验收标准及其他要求 |  | 1.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用； 2.采购人将依据招标文件的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，初步验收不合格的，采购人有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招投标文件和采购合同规定的服务，采购人有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担； 3.如有器械使用部门发现中标供应商所提供的器械质量不符合国家相关管理规定的，采购人有权组织第三方检测机构对器械的组成成分等指标进行抽检，中标供应商需承担对相关器械质量抽样检测的相关费用； 4.验收依据 1）项目采购文件及中标供应商投标文件中的“技术响应表”，逐条验收； 2）项目采购文件及中标供应商投标文件中的“商务响应表”，逐条验收； 3）中标供应商投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收； 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 |  |  |  |
| 产品质量要求 |  | 要求投标货物均必须符合国家相关行业强制性标准。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 本标项所有标的属于二类医疗器械。 投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。 |  |  |  |
| 二、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家市场监督或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |  |  |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 具备履行本项目合同的能力。 |  |  |  |
| 三、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| 四、项目其他要求 |  |  |  |  |  |
| 产品说明 |  | 本标项所有货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 其他资料 |  | 投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1.实施方案； 2.售后服务方案及承诺； 3.投标人或核心产品生产厂商通过质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 4.自2022年1月1日起至今同类产品销售合同扫描件[以签订的项目合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、合同标的、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。 |  |  |  |

标项五：医疗器械采购（五）

核心产品：序号3全自动核酸提取仪

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 最高限价单价（元） | 所属行业 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血流变分析仪 | 1台 | 177700 | 工业 | 1.测试原理： 全血测试方法：锥板法； 血浆测试方法：锥板法或毛细管法； 测量方式：锥板法采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式； 毛细管法采用微量毛细管快速测量方式：压力传感式； ▲2.加样量：全血加样量200～800uL范围可调； ▲3.测量精度：牛顿流体粘度的准确性误差＜±1%，非牛顿流体粘度的准确性误差＜±2%；变异系数：牛顿流体粘度的变异系数CV≤1%，非牛顿流体粘度的变异系数CV≤2%； ▲4.测试时间：全血测试时间≤30秒/标本，血浆测试时间≤0.5秒/标本； ▲5.切变率范围：（1～200）s-1；粘度范围：（0-60）mPa·s；切应力范围：（0-12000）mpa； ▲6.样品位：90孔位，全开放、互换式样品盘，适用于任意试管； 7.工作模式：测试与清洗、混匀可同时并行工作机芯材质：钛合金，耐腐蚀、质量轻，不磨损宝石轴承； 8.进排液系统：采用双路挤压式蠕动泵； 9.吸样方式：加样针具有液位感应功能 10.仪器控制：采用工作站的控制方式实现仪器控制功能，RS-232、485、USB接口任选； 11.温度控制：37℃±0.1℃。 |
| 2 | 全自动血沉分析仪 | 1台 | 118000 | 工业 | 1.血沉测试范围：（0～160）mm/h； 2.压积测试范围： 0.2～1； ▲3.血沉测试的准确性：与魏氏法比对，符合率大于95%； 4.内置高清电容式触摸屏，人机互话，操作简便； ▲5.快速检测，30min出报告； 6.光电扫描动态监测，可显示和/或打印血沉动态图，结果不受黄疸、乳糜等浑浊干扰； 7.具有温度自动修正功能，确保结果准确可靠； ▲8.魏氏法、温氏法同时支持，可以检测血沉和压积。 血沉测试,压积测试重复性：CV不超过7%； ▲9.随机进样,病人随到随做，随时插入样本，自动扫描录入病人信息，自动计时，并可生成并打印血沉曲线，自动打印结果； 10.结果存储容量大，与LIS/HIS系统互联互通； 11.一次性可放置100个以上标本。 12.可提供配套的血沉质控品用于室内质控。 |
| 3 | 全自动核酸提取仪 | 1台 | 447900 | 工业 | 1.设备功能：样本、试剂、耗材条码扫描溯源，全自动样本分样、核酸提取及PCR反应体系配制。 2.移液能力：≥4针可独立移动的加样通道，提取不含磁珠的核酸。 3.混匀方式：无高温加热，移液通道吹打混匀或水平涡旋震荡混匀方式，避免磁棒上下震荡混匀产生气溶胶飞溅。 ▲4.提取通量：单批处理最高可实现1-96随机数量测试。 5.防污染措施：可适配含矿物油液面封盖技术提取试剂，减少气溶胶产生，能提供紫外灯消毒措施等。 6.配套PCR仪器支持并行实验模式：2块独立的反应模块，可独立运行2个不同的实验 7.配套HIV-1病载试剂可适用于 HIV-1 感染者的疗效评估及辅助诊断，可以进行 HIV-1 补充实验，符合国家卫生健康委办公厅关于印发预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）的通知要求。 ▲8.配套HIV-1病载试剂定量原理：内标定量，减少试剂损失。 ▲9.配套HIV-1病载试剂检测灵敏度：≤30IU/mL。 ▲10.配套 HIV-1病毒载量试剂可覆盖 M 组、N 组、O 组； ▲11.配套 HIV-1病毒载量试剂检测靶标至少涵盖 LTR、POL、GAG三个基因保守区中的两个； ▲12.配套 HIV-1病毒载量试剂PCR反应试剂采用预封装设计，使用时无需对各组分进行配制。 ▲13.配套 HIV-1病毒载量试剂参加并通过至少一年国家疾病预防控制中心的 HIV-1 病毒载量检测能力验证。 14.投标文件中须提供完整试剂说明书，并能体现以上7、10、11点内容。 |
| - 一、▲商务条款（以下条款为最低要求，若投标时有优于以下条款的其他内容，以最优内容为投标响应） |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | l.中标供应商提供的所有设备及配件，必须是全新、完整、未使用过的原装产品。 2.中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。 3.中标供应商提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给采购人，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.质保期内开机率:≥98%(按365日计算)。如果质保期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长质保期限；超出10%(停机故障日/365日×100％≥10％)中标供应商应无条件为用户更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 5.设备在国内有维修中心及仓库，中标供应商应提供10年以上的零配件供应。 6.中标供应商提供的设备如因采购人业务需要而接入采购人信息网络（含信息网、无线网、设备网、物联网、HIS、PACS等系统），中标供应商须积极配合并承担相关费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，序号1“全自动血流变分析仪”、序号2“全自动血沉分析仪”和序号3“全自动核酸提取仪”整机质保期不少于1年（质保期从所有货物验收合格之日起计算；若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标供应商承诺执行），质保期内负责上门维修服务，终身维修。 2.质保期要求：质保期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件：设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，由中标供应商负责，产生的维修、更换费用或给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标供应商负责保修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供成本价的配件和免服务费。 3.在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，中标供应商在接到货物故障通知后2小时内响应，并于24小时内到达现场。质保期外，只收配件成本费，免服务费。 4.负责送货上门、安装调式，费用含在投标报价中。 5.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，费用含在投标报价中。 6.中标供应商提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 7.人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商负担。 8.设备质保期内，中标供应商负责对设备进行负责定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 序号1“全自动血流变分析仪”、序号2“全自动血沉分析仪”和序号3“全自动核酸提取仪”整机质保期不少于1年。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 2.交付地点：广西壮族自治区胸科医院内采购人指定地点。 3.中标供应商提供不符合招投标文件（或采购、响应文件）和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。 4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并由安装技术人员负责安装、组合成套。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在10个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2.发票：中标供应商如未按国家要求开具增值税普通发票，或中标供应商提供不合格发票，须向采购人补开合格发票；如提供不合法的发票，除向采购人补开合法发票外，须另赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担； |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目报价须为人民币报价，投标人必须就所投的全部内容作完整唯一总价报价。投标总报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、技术服务、培训、维修保养、验收、接入采购人HIS、PACS等系统等一切税金和可能产生的费用。 2.本项目投标报价不能超出招标文件所规定最高限价或者超出采购预算金额，否则投标作无效处理。 |  |  |  |
| 验收标准及其他要求 |  | 1.验收内容：对中标供应商提供的设备进行核对品牌、规格、型号、出厂日期、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证、合格证、保修证、产品备案或注册证及原始装箱配置清单（加盖制造商的章）等。如是进口设备是否有报关清单、原厂家授权。核实中标供应商售后服务合同约定内容。现场检验设备仪器运行状况。 2.验收标准：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准；④货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；⑤关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料附有中文说明；⑥按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担；⑦依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 3.验收步骤： 第一步，初步验收。 ①初步验收申请 中标供应商根据采购合同（包括合同附件）约定，检查采购项目组织实施和完成情况，判定验收条件已基本满足合同规定的要求，向采购人提出初步验收申请。 ②初步验收方式 采购人确认待验收的采购项目满足初步验收的要求，成立初步验收小组，编制初步验收计划，进行初步验收。 ③初步验收 初步验收小组根据初步验收计划，按照采购合同约定对中标供应商的履约情况进行确认。 对初步验收中发现的问题（含缺陷），中标供应商应与初步验收小组协调，确定问题的处理方式和解决时限。 初步验收完毕，初步验收小组出具验收书，验收书应列明各项标准的验收情况及项目评价,包括初步验收的遗留问题及处理建议，并由验收双方签字。 第二步，最终验收。 ①最终验收申请 初步验收合格后，中标供应商根据采购合同约定，检查采购项目组织实施和完成情况，以及初步验收遗留问题的处理情况，判定验收条件满足采购合同规定的要求，向采购人提出最终验收申请。 ②最终验收方式 采购人确认待验收的采购项目满足最终验收的要求，成立最终验收小组，编制最终验收计划，进行最终验收。 ③最终验收 最终验收小组根据最终验收计划，按照采购合同约定对中标供应商的履约情况进行确认，包括初步验收遗留问题的处理结果。 最终验收完毕，最终验收小组出具验收书，验收书应列明各项标准的验收情况及项目总体评价,并由验收双方签字。 3.验收其他要求 （1）中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （2）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （3）采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 （4）中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 （5）采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （6）采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件（或采购、响应文件）及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 （7）对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。 （8）验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。 （9）中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。 （10）如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚： 1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的； 2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； 3）提供的货物未经正规合法经销渠道的； 4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； 5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。 6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。 （11）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。 （12）采购人应当在安装、调试完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织验收，并提出验收意见。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，双方各执一份。 |  |  |  |
| 产品质量要求 |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 序号1全自动血流变分析仪属于第一类医疗器械 序号2全自动血沉分析仪属于第一类医疗器械 序号3全自动核酸提取仪属于第一类医疗器械 投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。 |  |  |  |
| - 二、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家市场监督或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |  |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  | 具备履行本项目合同的能力。 |  |  |  |
| - 三、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| - 四、项目其他要求 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 其他资料 |  | 投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1.实施方案； 2.售后服务方案及承诺； 3.投标人或核心产品生产厂商通过质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 4.投标人或核心产品生产厂商通过医疗器械质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 5.自2022年1月1日起至今核心产品销售合同扫描件[以签订的项目合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、合同标的、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。 |  |  |  |

标项六：医疗器械采购（六）

核心产品：序号3程序降温仪系统

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 最高限价单价（元） | 所属行业 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相液氮存储套装 | 2套 | 207500 | 工业 | ▲1.最大可贮存样品（2ml冻存管）≥20000个 2.冷冻架数（100格/盒）≥12个，冷冻架数（25格/盒）≥8个 3.每架盒数：15个 4.每盒冻存管数（100格/盒）≥100 ，每盒冻存管数（25格/盒）≥25 ▲5.有效容积：约480±10L； 6.口径：约326±5mm； 7.高度：1570mm±20mm； 8.储存方式：气相和液相两用； 9.具备极高的温度均匀性，样本贮存空间温度均可低于-180℃。 10.托盘下液氮容积：55±5L 11.材质及结构：不锈钢罐体； 12.证书：投标文件中提供该设备型号官方机构或者第三方检测机构的《检验报告》，检测至少包括真空度、真空泄漏率、罐体温度范围、罐体温度精度、罐体液位精度、罐体液氮静态挥发率等内容。 13.智能化控制系统： ▲13.1液晶触摸屏，实时显示温度和液位和时间等运行状态，具备一键除雾等功能； 13.2 多种报警功能：高温报警和超高液位报警和超低液位报警和远程报警和传感器故障报警和低液氮供应报警和开盖报警等报警信号； 13.3具有声光报警和APP报警等报警方式； 13.4温度传感器：Pt100，测量范围：-200℃～200℃；可在移动端实时查看温度，接收温度报警等信息，保证样本冻存安全。 ▲13.5液位传感器：电容传感器可选，测量精度：1mm； 13.6液位传感器测量范围：罐体底部到顶部，测量误差±10mm； 13.7液晶触摸屏可以显示自增压补给罐液氮量； 13.8 提供样本管理系统，可以屏幕上直接登陆进入样本管理系统，便于样本的查询与管理； 14.采用手自一体进液系统，补液管连接同一个进液接口，可以实现手动加注液氮和自动加注液氮。 15.配置门磁开关，具备开盖超时报警功能，关盖自动快速降温功能。 16.液位、温度数据以及报警信息都可以直接接入大数据平台进行显示、查看、保存等。 17.配置清单：配套真空输液软管，含配套的冻存架，及相匹配的冻存盒；含1台液位监控系统、含1台数据中继器，保证液位实时监控；冻存架和冻存盒应满配，至少2种不同规格；配备独立升降机，方便样本存取；补给罐附更换工具；附不少于1副防冻手套。 ▲18.配至少1个补给罐，容量≥200L。 |
| 2 | 负80℃超低温冰箱 | 2台 | 72000 | 工业 | 1.箱内温度 -40℃~-86℃可调； ▲2.有效容积≥600L，整机装箱量（2ml冻存管容量）≥38000份样本； 3.具有多种故障报警（高低温报警和传感器故障报警和冷凝器脏报警和环温超标报警和断电报警和门开报警和电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护-可设定时间和显示面板密码锁功能和断电记忆功能）； 4.微电脑控制，LED 显示屏，可显示环温及输入电压。并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存； ▲5.采用HC环保制冷剂，制冷效率高，节能环保； 6.采用双级复叠制冷系统，高温级压机和低温级压机配合制冷，制冷效率高； ▲7.根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量； 8.一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁； 9. 4个独立发泡内门并带密封条设计，有效保温，最大限度避免开门后的冷量泄露。外门3层密封，整机共计4层密封，保温效果好； 10.进口压缩机2个，功率≤1000W； 11.使用真空隔热材料VIP+加厚PU整体发泡； 12.需配置USB模块，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性； ▲13.具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险； 14.具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门； 15.具有二个测试孔，方便用户实验使用和监控箱内温度； 16.提供网络接口，配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录设备运行状态，可在移动端实时查看温度、接收报警信息； 18.满配冻存架和冻存盒。 |
| 3 | 程序降温仪系统 | 1套 | 336800 | 工业 | 1.箱体容积≥34L, 一次实验可最多可放置：2ml冻存管数量≥800；5ml冻存管数量≥450，50ml冻存袋≥75。 ▲2.设备自带液氮余量显示功能，液氮不足报警，保证样本冻存更安全。 3.设备采用侧面开门，拿取样本方便，箱体密封保温效果好，门锁开关轻松不费力。 ▲4.设备可以实现精准控温，控温精度≤1℃，即控温过程中，腔体实际温度与设置温度差值≤1℃。 5.在工作过程中，设备具有自感应保护装置，开门立即停止工作，避免造成伤害。 6.风道设计合理，腔体温度均匀，温度均一性≤2℃，保证样本冻存过程一致，冻存效果好。 7.设备操作屏幕≥7寸，界面简洁，操作方便。支持中英文切换，运行曲线可放大或缩小，运行过程可追溯。 8.设备支持多用户系统，具备三级管理权限。 9.降温速度0.1-99℃/min可调，升温速度0.1-12℃/min，温度范围：-180~+50，不需要外加电加热丝。 10.可与包括其他国产供给罐在内的所有22psi（1.5Bar）压力的供给罐相连接。 11.具备2个高精度温度传感器，可以分别测量腔体温度和样品温度。 12.运行过程中可以实时显示样本和腔体温度，还能显示实时运行曲线；可在移动端实时查看温度，接收温度报警等信息，保证样本冻存安全。 13.可外接电脑,根据硬盘容量可无限储存程序和数据，可进行数据导入导出、可用于Windows兼容的打印机打印数据。 14.通过独立的控制器与计算机交换数据， 若电脑停电或死机，只要程序已经输入,冷冻过程继续执行,不受影响； 15.提供UPS电源，如遇临时断电，设备仍可继续运行2小时，保证样本冻存安全。 16.配套的液氮系统设有安全泄压阀，防止箱体内压力过大的风险。 17.预设自带6个标准程序，自定义程序≥10个，可任意修改程序, 程序数量存储及每个程序设置步骤不受限制。 18.采用真空无结霜连接管，运行过程不结霜、不凝露。 19.设备配套打印机，可进行运行记录打印。 20.设备配套≥200L的自增压液氮罐，满足细胞冻存液氮使用需求。 21.设备满足3Q验证资质，保证设备的准确性。 ▲22.产品具有良好的性能，符合医疗产品质量规范，具有二类医疗器械注册证：《中华人民共和国医疗器械注册证》（投标文件中提供二类医疗器械注册证）。 23.设备噪音≤68dB（A）（投标文件中提供官方机构或者第三方检测机构的检测报告）。 24.含2ml，5ml不锈钢冻存架 25.配置清单：主机1台（带临床许可证，供货时提供）、说明书1本、钥匙不低于4把、≥200L补给罐1套、操作电脑1台、2ml冻存架不低于一套、5ml冻存架不低于一套，UPS电源一套。 |
| - 一、▲商务条款（以下条款为最低要求，若投标时有优于以下条款的其他内容，以最优内容为投标响应） |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | l.中标供应商提供的所有设备及配件，必须是全新、完整、未使用过的原装产品。 2.中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。 3.中标供应商提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给采购人，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.质保期内开机率:≥98%(按365日计算)。如果质保期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长质保期限；超出10%(停机故障日/365日×100％≥10％)中标供应商应无条件为用户更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 5.设备在国内有维修中心及仓库，中标供应商应提供10年以上的零配件供应。 6.中标供应商提供的设备如因采购人业务需要而接入采购人信息网络（含信息网、无线网、设备网、物联网、HIS、PACS等系统），中标供应商须积极配合并承担相关费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，序号1“气相液氮存储套装”、序号2“负80℃超低温冰箱”和序号3“程序降温仪系统”整机质保期不少于1年（质保期从所有货物验收合格之日起计算；若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标供应商承诺执行），质保期内负责上门维修服务，终身维修。 2.质保期要求：质保期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件：设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，由中标供应商负责，产生的维修、更换费用或给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标供应商负责保修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供成本价的配件和免服务费。 3.在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，中标供应商在接到货物故障通知后2小时内响应，并于24小时内到达现场。质保期外，只收配件成本费，免服务费。 4.负责送货上门、安装调式，费用含在投标报价中。 5.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，费用含在投标报价中。 6.中标供应商提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 7.人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商负担。 8.设备质保期内，中标供应商负责对设备进行负责定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 序号1“气相液氮存储套装”、序号2“负80℃超低温冰箱”和序号3“程序降温仪系统”整机质保期不少于1年。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 2.交付地点：广西壮族自治区胸科医院内采购人指定地点。 3.中标供应商提供不符合招投标文件（或采购、响应文件）和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。 4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并由安装技术人员负责安装、组合成套。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在10个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2.发票：中标供应商如未按国家要求开具增值税普通发票，或中标供应商提供不合格发票，须向采购人补开合格发票；如提供不合法的发票，除向采购人补开合法发票外，须另赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担； |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目报价须为人民币报价，投标人必须就所投的全部内容作完整唯一总价报价。投标总报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、技术服务、培训、维修保养、验收、接入采购人HIS、PACS等系统等一切税金和可能产生的费用。 2.本项目投标报价不能超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额，否则投标作无效处理。 |  |  |  |
| 验收标准及其他要求 |  | 1.验收内容：对中标供应商提供的设备进行核对品牌、规格、型号、出厂日期、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证、合格证、保修证、产品备案或注册证及原始装箱配置清单（加盖制造商的章）等。如是进口设备是否有报关清单、原厂家授权。核实中标供应商售后服务合同约定内容。现场检验设备仪器运行状况。 2.验收标准：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准；④货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；⑤关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料附有中文说明；⑥按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担；⑦依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 3.验收步骤： 第一步，初步验收。 ①初步验收申请 中标供应商根据采购合同（包括合同附件）约定，检查采购项目组织实施和完成情况，判定验收条件已基本满足合同规定的要求，向采购人提出初步验收申请。 ②初步验收方式 采购人确认待验收的采购项目满足初步验收的要求，成立初步验收小组，编制初步验收计划，进行初步验收。 ③初步验收 初步验收小组根据初步验收计划，按照采购合同约定对中标供应商的履约情况进行确认。 对初步验收中发现的问题（含缺陷），中标供应商应与初步验收小组协调，确定问题的处理方式和解决时限。 初步验收完毕，初步验收小组出具验收书，验收书应列明各项标准的验收情况及项目评价,包括初步验收的遗留问题及处理建议，并由验收双方签字。 第二步，最终验收。 ①最终验收申请 初步验收合格后，中标供应商根据采购合同约定，检查采购项目组织实施和完成情况，以及初步验收遗留问题的处理情况，判定验收条件满足采购合同规定的要求，向采购人提出最终验收申请。 ②最终验收方式 采购人确认待验收的采购项目满足最终验收的要求，成立最终验收小组，编制最终验收计划，进行最终验收。 ③最终验收 最终验收小组根据最终验收计划，按照采购合同约定对中标供应商的履约情况进行确认，包括初步验收遗留问题的处理结果。 最终验收完毕，最终验收小组出具验收书，验收书应列明各项标准的验收情况及项目总体评价,并由验收双方签字。 3.验收其他要求 （1）中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （2）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （3）采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 （4）中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 （5）采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （6）采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件（或采购、响应文件）及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 （7）对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。 （8）验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。 （9）中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。 （10）如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚： 1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的； 2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； 3）提供的货物未经正规合法经销渠道的； 4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； 5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。 6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。 （11）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。 （12）采购人应当在安装、调试完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织验收，并提出验收意见。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，双方各执一份。 |  |  |  |
| 产品质量要求 |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 序号1气相液氮存储套装属于第二类医疗器械 序号2负80℃超低温冰箱属于第二类医疗器械 序号3程序降温仪系统属于第二类医疗器械 投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。 |  |  |  |
| - 二、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家市场监督或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |  |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  | 具备履行本项目合同的能力。 |  |  |  |
| - 三、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| - 四、项目其他要求 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 其他资料 |  | 投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1.实施方案； 2.售后服务方案及承诺； 3.投标人或核心产品生产厂商通过质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 4.投标人或核心产品生产厂商通过医疗器械质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 5.自2022年1月1日起至今核心产品销售合同扫描件[以签订的项目合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、合同标的、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。 |  |  |  |

标项七：医疗器械采购（七）

核心产品：序号1数字式心电图机

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 最高限价单价（元） | 所属行业 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字式心电图机 | 1台 | 37000 | 工业 | ▲1.数字式心电图机，支持12导心电图采集。 2.心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键。 3.具备LAN、USB等传输接口。 4.支持智能操作系统，可远程更新升级。 5.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。 6.锂电池额定容量≥10000mAh，在40℃或以下支持5小时以上连续工作。 7.存储量:支持最高100000份心电数据存储。 8.具备支持全导联起搏检测，准确识别起搏信号。 9.心电图机可通过下载获取待检查信息，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。 ▲10.同屏显示≥12导心电波形，支持虚拟15导、虚拟18导技术，12导心电图机可进行虚拟附加导联进行虚拟15导/18导采集，采集完成后，可生成虚拟15导/18导的图谱。 11.心电图机有经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。 12.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。 ▲13.记录测值包括:心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。 14.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。 15.具有向量分析技术。 16.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。 ▲17.设备满足与医院现有心电信息系统互联互通。 |
| 2 | 遥测心电监护仪 | 10台 | 21990 | 工业 | ▲1.标配心电监护，提供HR，ST，PVC测量值，血氧监测，提供SpO2，PR。适用于成人、小儿的监测。 2.具有多参融合算法，良好的抗干扰性能。 3.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，具有抗运动算法，良好的抗干扰性。 4.提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15–300 bpm，小儿15–350 bpm。 5.心电滤波模式提供监护模式、ST模式、运动模式。 ▲6.提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板，数据在中央站上显示。 7.提供ST图像化显示界面，可以快速查看ST值的变化，数据在中央站上显示。 ▲8.提供单个，多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。 9.提供起搏分析。 ▲10.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值，数据在中央站上显示。 11. QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。 ▲12.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，标配支持≥26种实时心律失常分析。 ▲13.血氧饱和度测量范围：0 -100%，来自于血氧的脉率测量范围：20–300 bpm。 14.可显示弱灌注指数（PI）。 15.遥测发射盒采用彩色屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。 16.遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。 |
| 3 | 无创呼吸机 | 1台 | 80000 | 工业 | 1.≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，中文操作界面。 ▲2.适用于成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求，可用于有创通气。 ▲3.支持高压氧和低压氧，高压氧时氧浓度精确可调（21-100%）。 ▲4.采用涡轮系统供气方式，最大峰流速≥280L/min。 5.通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C、自主/时控通气+模式S/T+、可选升级成比例压力通气模式PPV。 6.呼吸同步增强技术，吸气触发和呼气切换灵敏度自动调节，且支持1-5档手动调节。 7.具有压力释放功能、延时升压和增氧功能。 ▲8.具备内源性PEEP实时监测。 9.具备自动漏气补偿功能，最大漏气量≥100L/min。 10.支持识别和设置呼吸面罩类型和呼气端口类型。 11.屏幕显示：不少于4道波形同屏显示，支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 12.实时监测并且同时显示病人端泄漏量和总泄漏量。 |
| - 一、▲商务条款（以下条款为最低要求，若投标时有优于以下条款的其他内容，以最优内容为投标响应） |  |  |  |  |  |
| 基本要求 |  | l.中标供应商提供的所有设备及配件，必须是全新、完整、未使用过的原装产品。 2.中标供应商负责设备的包装、运输、装卸、就位、安装、调试、保险及通过相关部门的检测验收，并承担相关的一切费用。 3.中标供应商提供详细完整的设备资质证件、中文操作手册、产品合格证明材料、使用说明书及维修手册等资料交给采购人，同时提供全套光盘资料（包括：用户手册和安装程序等）使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4.质保期内开机率:≥98%(按365日计算)。如果质保期内停机时间超过2%，则超出天数按1:2加倍延长质保期限；超出10%(停机故障日/365日×100％≥10％)中标供应商应无条件为用户更换相同品牌型号的新设备。并承担因换货产生的相关费用和所造成采购人的直接经济损失，及可预期收益。 5.设备在国内有维修中心及仓库，中标供应商应提供10年以上的零配件供应。 6.中标供应商提供的设备如因采购人业务需要而接入采购人信息网络（含信息网、无线网、设备网、物联网、HIS、PACS等系统），中标供应商须积极配合并承担相关费用。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，序号1“数字式心电图机”、序号2“遥测心电监护仪”和序号3“无创呼吸机”整机质保期不少于1年（质保期从所有货物验收合格之日起计算；若产品生产厂家质保期超过此年限的，合同履行过程中按厂家规定执行；若中标供应商质保期承诺优于产品生产厂家质保年限的，以中标供应商承诺执行），质保期内负责上门维修服务，终身维修。 2.质保期要求：质保期内设备发生一般故障时，中标供应商应负责维修、更换零配件：设备发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，由中标供应商负责，产生的维修、更换费用或给采购人造成的经济损失均由中标供应商承担。设备维修或更换后其质保期相应顺延。所有非故意性损坏以及在要求质量标准范围内的正常使用造成的损坏均要负责维修。对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不在中标供应商负责保修范围，但中标供应商也要积极帮助采购人修理设备，并保证提供成本价的配件和免服务费。 3.在质保期内，采购人在使用过程中出现损坏的，中标供应商在接到货物故障通知后2小时内响应，并于24小时内到达现场。质保期外，只收配件成本费，免服务费。 4.负责送货上门、安装调式，费用含在投标报价中。 5.为采购人的日常使用、维护提供专业的咨询服务，费用含在投标报价中。 6.中标供应商提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 7.人员培训：设备安装完毕，由中标供应商工程师对采购人操作人员和维修人员现场进行设备的应用、保养和维护培训，培训主要内容包括设备的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用保养与管理，常见故障的维修，使相关人员掌握常规操作规程和各种功能的使用，并能处理简单故障，由此产生的一切支出，由中标供应商负担。 8.设备质保期内，中标供应商负责对设备进行负责定期维护保养，每年至少一次，包括设备的安全检查、质量检查，运行状态检查，提供设备维护保养情况书面报告。并承担所发生的一切费用（包括更换零部件费、人工费和差旅费等）。 |  |  |  |
| 质保期 |  | 序号1“数字式心电图机”、序号2“遥测心电监护仪”和序号3“无创呼吸机”整机质保期不少于1年。 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起25日内。 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  | 1.交付使用期：自签订合同之日起30日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。 2.交付地点：广西壮族自治区胸科医院内采购人指定地点。 3.中标供应商提供不符合招投标文件（或采购、响应文件）和签订的合同规定的货物，采购人有权拒绝接收。 4.中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随附资料、工具和备品、备件等一并交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。 5.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 6.中标供应商负责货物的卸货、搬运及安装，按照采购人要求将货物搬运至指定地点并由安装技术人员负责安装、组合成套。 |  |  |  |
| 付款方式 |  | 1.付款方法：签订合同(合同签订前中标供应商必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，采购人向中标供应商支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，中标供应商开具全额增值税发票给采购人，采购人在10个工作日内向中标供应商支付70%合同金额。 2.发票：中标供应商如未按国家要求开具增值税普通发票，或中标供应商提供不合格发票，须向采购人补开合格发票；如提供不合法的发票，除向采购人补开合法发票外，须另赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标供应商承担； |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1.本项目报价须为人民币报价，投标人必须就所投的全部内容作完整唯一总价报价。投标总报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、技术服务、培训、维修保养、验收、接入采购人HIS、PACS等系统等一切税金和可能产生的费用。 2.本项目投标报价不能超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额，否则投标作无效处理。 |  |  |  |
| 验收标准及其他要求 |  | 1.验收内容：对中标供应商提供的设备进行核对品牌、规格、型号、出厂日期、配置、配置零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证、合格证、保修证、产品备案或注册证及原始装箱配置清单（加盖制造商的章）等。如是进口设备是否有报关清单、原厂家授权。核实中标供应商售后服务合同约定内容。现场检验设备仪器运行状况。 2.验收标准：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家官方合格标准；④货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；⑤关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料附有中文说明；⑥按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担；⑦依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 3.验收步骤： 第一步，初步验收。 ①初步验收申请 中标供应商根据采购合同（包括合同附件）约定，检查采购项目组织实施和完成情况，判定验收条件已基本满足合同规定的要求，向采购人提出初步验收申请。 ②初步验收方式 采购人确认待验收的采购项目满足初步验收的要求，成立初步验收小组，编制初步验收计划，进行初步验收。 ③初步验收 初步验收小组根据初步验收计划，按照采购合同约定对中标供应商的履约情况进行确认。 对初步验收中发现的问题（含缺陷），中标供应商应与初步验收小组协调，确定问题的处理方式和解决时限。 初步验收完毕，初步验收小组出具验收书，验收书应列明各项标准的验收情况及项目评价,包括初步验收的遗留问题及处理建议，并由验收双方签字。 第二步，最终验收。 ①最终验收申请 初步验收合格后，中标供应商根据采购合同约定，检查采购项目组织实施和完成情况，以及初步验收遗留问题的处理情况，判定验收条件满足采购合同规定的要求，向采购人提出最终验收申请。 ②最终验收方式 采购人确认待验收的采购项目满足最终验收的要求，成立最终验收小组，编制最终验收计划，进行最终验收。 ③最终验收 最终验收小组根据最终验收计划，按照采购合同约定对中标供应商的履约情况进行确认，包括初步验收遗留问题的处理结果。 最终验收完毕，最终验收小组出具验收书，验收书应列明各项标准的验收情况及项目总体评价,并由验收双方签字。 3.验收其他要求 （1）中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 （2）供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 （3）采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 （4）中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 （5）采购人对中标供应商提交的货物依据采购（或投标）文件及签订的合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 （6）采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招投标文件（或采购、响应文件）及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 （7）对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商垫付和承担。 （8）验收时中标供应商代表必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。 （9）中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后五个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。 （10）如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚： 1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导致无法通过验收交付使用的； 2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； 3）提供的货物未经正规合法经销渠道的； 4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； 5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据经实际测试发现不真实的。 6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。 （11）采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。 （12）采购人应当在安装、调试完成且收到中标供应商验收申请后5个工作日内组织验收，并提出验收意见。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，双方各执一份。 |  |  |  |
| 产品质量要求 |  | 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 序号1数字式心电图机属于第二类医疗器械 序号2遥测心电监护仪属于第二类医疗器械 序号3无创呼吸机属于第二类医疗器械 投标人提供的投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件并加盖投标人公章（电子签章）；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明复印件并加盖投标人公章（电子签章），以供评标时核对。 |  |  |  |
| - 二、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 1.投标人无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录； 2.投标人无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、诉讼记录； 3.投标人无被责令停业或暂停、取消投标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4.投标人无被国家市场监督或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5.投标人或投标产品无信用不良而处于禁止或取消投标、采购情形。 |  |  |  |
| 能力或者业绩 要 求 |  | 具备履行本项目合同的能力。 |  |  |  |
| - 三、政策性加分条件 |  |  |  |  |  |
| 政策性加分条件 |  | 符合节能环保等国家政策要求。 |  |  |  |
| - 四、项目其他要求 |  |  |  |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本标项货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 |  |  |  |
| 其他资料 |  | 投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1.实施方案； 2.售后服务方案及承诺； 3.投标人或核心产品生产厂商通过质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 4.投标人或核心产品生产厂商通过医疗器械质量管理体系认证证书原件扫描件及国家官网查询记录； 5.自2022年1月1日起至今核心产品销售合同扫描件[以签订的项目合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、合同标的、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。 |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | ★A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052） |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 不允许分包 □允许分包 分包内容： / 。 分包金额或者比例： / 。 |
| 8.1 | 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标报价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： □依次按投标报价低的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐。 □随机抽取； □…… 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐； □随机抽取； □…… |
| 11.2 | 不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。集中地点： / 。 联系人： / ；联系电话： / 。 |
|  | 不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： / 年 / 月 / 日 / 时 / 分，逾期后果自负。会议地点： / 。 |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
|  | 资格证明文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供有效的营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料（2024年至今任意1个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。新成立不足1个月的供应商不需提供）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年至今任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。新成立不足1个月的供应商不需提供]；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人财务状况报告[2023年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人直接控股股东关系表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人按以下要求提供医疗器械的有关证明材料复印件：（必须提供，否则按无效投标处理） ①采购货物有第二类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营备案凭证（经营范围包含采购的第二类医疗器械），符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）第四十一条第二款规定的除外；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所响应对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 ②采购货物有第三类医疗器械的，应提供有效的医疗器械经营许可证（经营范围包含采购的第三类医疗器械）；如供应商符合《医疗器械监督管理条例》第四十三条“医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合本条例规定的经营条件”规定的，仅需提供该医疗器械注册证（另附表格列明所响应对应产品的名称和规格型号，格式自拟）。 采购货物同时有第二类和第三类医疗器械的，应按上述①②要求提供。 - 如投标人为经销商的，必须提供投标产品生产厂家有效的医疗器械生产证明复印件（生产第一类医疗器械的须提供生产备案凭证；生产第二类、第三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》；进口产品不需提供）（如投标人为经销商的必须提供，否则按无效投标处理） - 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-9项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： - 无围标串标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） - 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） - 投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） - 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 售后服务方案及承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标产品属于第一类医疗器械管理的须提供产品备案证明复印件；属于第二类、第三类医疗器械管理的须提供国家主管部门颁发的有效整机产品注册证明复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） - 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标产品性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 项目实施人员一览表（格式后附）； - 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； - 投标人情况介绍（格式自拟）； - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包括投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、验收、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 标项一投标保证金：人民币壹万元整（¥10000.00）； 标项二投标保证金：人民币陆仟捌佰元整（¥6800.00）； 标项三投标保证金：人民币叁仟伍佰元整（¥3500.00）； 标项四投标保证金：人民币伍仟伍佰元整（¥5500.00）； 标项五投标保证金：人民币柒仟肆佰元整（¥7400.00）； 标项六投标保证金：人民币捌仟玖佰元整（¥8900.00）； 标项七投标保证金：人民币叁仟贰佰元整（¥3200.00）。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账（开户银行：中信银行南宁东葛支行，开户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司，银行账号：8113 0010 1450 0074 537）；采用支票、汇票、本票或者保函、保险等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件（采用电子保函、保险方式交纳投标保证金的，无需递交原件）。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交地址：云之龙咨询集团有限公司（柳州市滨江东路16号三区二层211-218室）；邮寄地址：云之龙咨询集团有限公司（柳州市滨江东路16号三区二层211-218室），收件人：唐珉，联系方式：0772-3310669、3310109）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函、保险原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管（采用电子保函、保险方式交纳投标保证金的，无需递交原件）。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 注：1.投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函或保险额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函、保险有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 6.采用投标保证保险的，保单确定的受益人（本项目采购人）的权益应与采用银行保函形式同等，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | 本项目不接受电子备份投标文件 |
| 21.1 | 1.提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 30 分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： 综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 所有标项商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 标项一技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 标项二技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 标项三技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 标项四技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 标项五技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 标项六技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 标项七技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： 3 名 □根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商： 依次按投标报价低的优先、政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； □随机抽取； □…… 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商： □依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 □随机抽取； □…… |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1.履约保证金金额： 大型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的5% 中型企业或小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位须缴纳履约保证金金额：合同金额的2% 2.履约保证金提交及退付方式、时间及条件： 合同签订前2日内，中标供应商必须以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金方式向采购人提交履约保证金。履约保证金在质保期满后，采购人在5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因中标供应商的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，采购人有权取消其中标资格、拒绝签订合同。若因中标供应商的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 履约保证金账户： 名 称：广西壮族自治区胸科医院(广西壮族自治区第四人民医院、广西壮族自治区结核病医院) 开户行：交通银行柳州西江支行 账 号：4520 60602018010069582 转帐时注明：××××项目，项目编号××××履约保证金 转帐的持银行回执复印件（非转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标通知书及合同到广西壮族自治区胸科医院签订合同。 注： 1.履约保证金不足额缴纳的，或银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 3.所称中小微企业(含小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件: (1)符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），中小微企业划分标准； (2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 中型、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 （3）以投标人在投标文件中提供的中小微企业声明函为认定标准，不提供的一律视为大型企业。 4.采用金融机构、担保机构出具的保险、保函：在合同签订前，中标供应商向采购人提交保证金额为合同总金额5%的金融机构、担保机构出具的保险、保函。出现合同期（自合同签订之日至质保期结束）延长，导致合同期超出保险、保函期限的，中标供应商应在保险、保函期限届满前办理保险、保函延期，保证合同期结束前保险、保函持续有效。因中标供应商导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由中标供应商承担；非因中标供应商原因导致合同期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由采购人承担。因中标供应商未及时办理保险、保函造成的损失由中标供应商承担。 5.采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金方式的：在合同签订前，中标供应商向采购人提交保证金额为合同总金额的5%，从中标供应商的基本账户转账到采购人指定帐户，履约保证金在质保期满并对质保期结束前发现的问题完成整改后，中标供应商向采购人提交履约保证金退还申请，采购人在收到申请之日起5个工作日内，扣减中标供应商的赔偿金和其他应从中标供应商扣回的款项后，将履约金的余额退还给中标供应商（无息）。 |
| 36.1 | 温馨提示（非强制要求）：投标人（供应商）可凭中标（成交）通知书、政府采购合同，通过中征应收账款融资服务平台向银行在线申请“政采贷”融资。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司招标部，联系电话：0772-3310669、3310109，通讯地址：柳州市滨江东路16号三区二层211-218室。 业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由 中标供应商 在领取中标通知书时，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： 以标项（中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 / ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/收费基准价格下浮30%□收费基准价格上浮 / %）收取。 □固定采购代理收费 / 。 3.账户名称：云之龙咨询集团有限公司柳州分公司 开户银行：中信银行南宁东葛支行 银行账号：8113 0010 1370 0157 972 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 投标人须知正文

一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8.特别说明

8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按采购文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于采购文件规定期限的，按无效投标处理。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

18.2投标保证金的退还

未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

19.投标文件的编制

19.1投标人应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开  标

23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评  标

26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”（如有）。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30.确定中标供应商

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31.结果公告

31.1采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32.发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商。

35.履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自行承担。

36.签订合同

36.1签订电子采购合同：中标供应商领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

40.需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离（如有），将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 本项目报价超出招标文件所规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

- 投标人未就本项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就本项目的单项内容作唯一报价；投标人未就本项目的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的。

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的（如有）；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分40分） | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价格，即评标价格=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价格，即评标价格=投标报价×（1- 6% ）。除上述情况外，评标价格=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×40分 |
| 2 | 技术分 （满分44分） | 技术性能 （满分36分） | 1.基本分（满分14分） 所投产品技术参数及性能（配置）完全满足招标文件要求的得14分。 2.技术性能分(满分22分) 所投产品技术参数及性能（配置）均无负偏离，并且所投产品技术参数中有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加2分，满分22分。 注：投标人需在投标文件中对应优于参数提供所投产品的技术性能资料进行佐证，包括且不限于中文版技术白皮书、产品使用说明书、宣传彩页、官网截图等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖投标人公章（电子签章），否则评标委员会有权不接受其优于。 |
|  |  | 实施方案 （满分8分） | 由评委根据各投标人提供的项目实施方案内容的各方面进行独立打分。 一档（2分）：投标人提供的项目实施方案内容与采购需求一致，无实施进度安排； 二档（4分）：投标人的项目实施方案有实施进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排有具体描述； 三档（6分）：投标人的项目实施方案有进度安排，内容合理，且有相关保障措施；有对各项关键工作安排；有对本项目的风险预见及应对措施； 四档（8分）：投标人能针对本项目提供的项目实施方案中进度安排内容合理，且有相关保障措施（包含配送、防潮、安全性等）；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目风险解决方案；有项目管理方案，组织机构合理，人员有保障（能提供项目经理、运输人员、售后服务人员等拟投入人员名单），且分工与职责明确；能提出具有与项目实际建设性的方案及建议。 |
| 3 | 商务分 （满分16分） | 售后服务方案与承诺 （满分6分） | 由评委根据各投标人对本项目售后服务方案及承诺内容的各方面进行打分。 一档（2分）：售后服务承诺方案与采购需求相关内容一致，针对性欠缺； 二档（4分）：售后服务承诺方案较为合理、可行，能承诺售后响应时间为1小时、18小时内提供解决方案、36小时内解决问题并提供相关佐证材料； 三档（6分）：售后服务承诺方案针对项目实际全面、可行；设立有符合规范的存储仓库（投标文件提供场地证明材料及不少于10张的仓库外部、内部环境图片）；能承诺响应时间为30分钟、12小时内提供解决方案、24小时内解决问题并提供相关佐证材料；能提供售后维护体系及售后保障能力（含相关服务人员名单），相关内容科学、可行，利于项目实际售后工作开展。 |
|  |  | 质保期 （满分4分） | 质保期在采购需求的要求（一年）上每增加一年的得2分，本项满分4分。 注：须对此项内容单独做出承诺并加盖投标人公章否则不予计分。 |
|  |  | 综合实力分 （满分2分） | 投标人或核心产品生产厂家通过质量体系认证并能提供相关认证证书原件扫描件及国家官网查询记录的，得2分。 |
|  |  | 业绩分 （满分3分） | 提供自2022年1月1日起至今同类产品销售合同扫描件[以签订的项目合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目的名称、合同标的、签订日期，提供用户名单及联系方式）]，每有一份得3分，满分3分。 |
|  |  | 政策分 （满分1分） | 每有一项投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品或《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品的，提供有效的节能产品或环境标志产品认证证书复印件得0.5分，满分1分（招标文件中或相关法律法规强制要求的除外，须提供清晰的证书复印件并对投标型号做醒目标记，否则不予计分）。 |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计。 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐原则

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同按投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

《政府采购合同》货物类

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

合同编号：

项目名称：                           项目编号：

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

| 序号 | 标的名称 | 医疗器械注册证产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）：（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条　标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条　交付时间（期限）、地点和方式

1.交付时间（期限）：自签订合同生效后，    日内将所有货物运送到采购人指定地点/自签订合同之日起    日内安装调试完毕，验收合格并交付使用。

2.交付地点：  甲方院内指定地点。

3.运输方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式： 满足本次采购供货要求 。

（2）交货方式

☑乙方将货物送到甲方指定地点。

□甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：            。

第四条　包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条　安装和培训

1.安装地点：  甲方院内指定地点  。

2.安装要求：   符合本次采购安装要求 。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：  甲方指定时间  ；培训地点：   甲方指定地点 。

第六条　合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款：                     。

3.合同价款应包含：(与采购需求一致)。

4.付款进度安排：签订合同(合同签订前乙方必须提交履约保证金)生效后10个工作日内，甲方向乙方支付30%合同金额，全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，凭双方签署验收合格证，乙方开具全额增值税发票给甲方，甲方在10个工作日内向乙方支付70%合同金额。

5.资金支付方式：   银行转账  。

第七条　验收、交付标准和方法

(与采购需求一致)

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围: 质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，质保期外提供终身维修服务；质保期：自交货并验收合格之日起   年。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：

大型企业须缴纳履约保证金金额：合同金额的5%

中型企业或小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位须缴纳履约保证金金额：合同金额的2%

2.履约保证金提交及退付方式、时间及条件：

合同签订前2日内，乙方必须以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函（含电子保函，下同）等非现金方式向甲方提交履约保证金。履约保证金在质保期满后，甲方在5个工作日内退还全部履约保证金（不计利息，如在合同执行过程中违反合同规定或违约，则扣除相应履约保证金后退还剩下履约保证金）。若因乙方的原因未在规定时限内缴纳履约保证金的，则视为违约，甲方有权取消其中标资格、拒绝签订合同。若因乙方的原因不能签订合同的，不退还履约保证金。在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自负。

履约保证金账户：

名  称：广西壮族自治区胸科医院(广西壮族自治区第四人民医院、广西壮族自治区结核病医院)

开户行：交通银行柳州西江支行

账  号：4520 60602018010069582

转帐时注明：××××项目，项目编号××××履约保证金

转帐的持银行回执复印件（非转账的出具其他保证金递交证明文件）、中标通知书及合同到甲方所在地签订合同。

第十条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规的，应按要求在 5 日内更换完毕。若更换不及时，视为逾期交货，并承担由此造成的损失。若货物投入使用后，甲方在使用过程中发现货物存在交货当下未发现的其他技术标准、材料等质量不合格或不符合相关法律法规问题的（包括乙方应提供而未提供的相关法律法规要求必须具备的资质材料或资质材料到期未及时更新提供的），甲方有权要求更换或退货，同时乙方须向甲方支付该批货款额的 30% 作为赔偿金。若货物在交付时即被甲方发现存在质量问题，甲方有权拒绝接收，此时可要求乙方向甲方支付该批货款额 5% 的违约金，并赔偿甲方因此遭受的经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。如因提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的，甲方可拒绝验收，同时有权要求乙方支付该批货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.乙方逾期交货的，每天向甲方偿付该逾期交付货物金额的3‰违约金，但违约金累计不得超过该批货款额5%。超过10天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

5.乙方未按签订的合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按签订的合同合计金额5%向甲方支付违约金；承诺由生产厂家或经授权的售后机构提供正规售后服务但经查证后无法得到生产厂家或经授权的售后机构正规售后服务的，甲方可拒绝验收。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题的，产生的维修或更换费用、给甲方造成的经济损失均由乙方承担。

7.如发现所提供的产品有弄虚作假的行为，甲方有权拒绝接收产品或退货，并要求乙方赔偿损失，此条赔偿总额为该批货款的50%，同时甲方有权单方终止协议。

8.将本项目转让、分包给他人的，一经发现，甲方有权单方终止协议，并有权要求乙方承担由此造成的一切经济损失。

9.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。所有费用由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果发生合同争议协商不能解决的，按下列 （2）方式解决：

（1）向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十三条　合同的变更、中止或者终止、解除

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3.任何一方存在本协议的违约行为，对方有权解除或终止合同。

第十四条　合同文件构成

1.采购需求；

2.投标函；

3.开标一览表；

4.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

5.投标产品性能配置清单；

6.中标通知书；

7.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条　知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后， 应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后5日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章或合同章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式7份（可根据需要另增加），经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执3份，乙方执2份，云之龙咨询集团有限公司执1份，政府采购监督管理部门执1份，具同等法律效力。

6.本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7.本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章  投标文件格式

一、报价文件格式

### 1.报价文件封面格式

电子投标文件

报价文件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

### 2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 3.投标函格式

投标函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称 （项目编号：             ）的招标文件，签字代表___________（姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起  90  日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                             邮政编号：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

### 4.开标一览表格式

开标一览表

所投标项：                                       单位：人民币（元）

| 序号 | 标的名称 | 医疗器械注册证名称（如有） | 商标品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量及单位 ① | 单价 ② | 小计 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

二、资格证明文件格式

### 1.资格证明文件封面格式

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

### 2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 3.投标人直接控股信息表格式

投标人直接控股信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

### 4.投标人直接管理关系信息表格式

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

### 1.商务及技术文件封面格式

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投标项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

### 2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

### 3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺格式

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

### 4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：自然人投标的无需提供

### 5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附件：委托代理人有效身份证正反面复印件

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

### 6.商务要求偏离表格式

商务要求偏离表

| 项目 （若无可删除） | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 合同签订时间 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 验收标准及其他要求 |  |  |  |
| 产品质量要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| 合同条款 | 具体内容详见《第五章 拟签订的合同文本》内容 |  |  |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中所投标项的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.招标文件商务要求为最低要求，若投标时有优于相关条款的其他内容，以最优内容为投标响应。

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

### 7.业绩证明材料

业绩情况一览表

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同标的内容 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

投标人名称（电子签章）：______      _

### 8.技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

| 项号 | 标的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 相关技术参数佐证材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中所投标项的技术要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.凡在“技术参数”中表述为“常规”、“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在技术要求偏离表中将其标配参数详细列明，否则按无效投标处理。

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

### 10.项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

四、其他文书、文件格式

### 1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称） 联合体，共同参加 	（项目名称） 采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 	（某成员单位名称） 为 	（联合体名称） 牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式      	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

……

年 	 月  	日

### 2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.       ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       ，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 3.联合体投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称） 联合体，共同参加 	（项目名称） 采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 	（某成员单位名称） 为 	（联合体名称） 牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                   	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式      	份，联合体成员和采购人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人（签字或者盖章或者电子签名）：

…… 	年 	 月  	日

### 4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：                                                                             说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。