## Sheet1
附件2
医疗设备一批技术参数要求表
分包 |  | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高单价（元） | 最高金额（元） | 分包最高限价（元）
| 分包1 | 1 | 单分子生物碱基识别 及数据分析系统 | 1 | 台 | 1. ▲该系统可开展小型全基因组检测、宏基因组检测、多重扩增或杂交捕获等靶向检测及转录组检测、表观组检测等科研应用，并可基于检测数据、院端采集信息、领域文献生成科研方案。 2. 该系统可满足在实验室、野外、现场及移动车等环境的检测要求，设备运输移动后不需要厂家进行校准; 3. 利用单分子生物碱基识别技术，实现对DNA、cDNA分子的高通量单分子实时检测。 4. 最大芯片数：单次运行同时进行最大芯片数≥2张 5. 无复杂的激光或光路系统，插电即可进行碱基识别。 6. 起始量: DNA样本≥1ng; 7. 文库制备时间:文库制备时间≤2小时 8. ▲获取序列时间:运行1min可以产出≥10M数据，可实时获取; 9. 单分子识别:支持直接序列识别无需PCR扩增，DNA平均识别速度≥350nt/s; 10. 单条 reads 读长:读长为核酸片段长度，最长读长≥1Mbp; 11. ▲单台设备可同时运行2张芯片，单张芯片最大设计通量不小于50Gb; 12. 软件无需联网，整个碱基识别过程无需联网即可完成检测分析，确保生物数据安全; 13. 芯片可拆卸，通过插入芯片插槽实现芯片的上电连接，采用遮光防静电防震设计，保障稳定性 14. ▲芯片采用旋转阀门设计控制废液区和工作区的液路，操作简便。 15. 芯片纳米孔固定在电绝缘膜材料上，有效提供稳定数据。 16. ▲检测时长：10分钟至72小时，按需检测，可以根据实验要求控制运行时间。 17. 碱基识别质量:单序列准确度≥97%;一致性序列(50x)准确度≥99.999%; 18. ▲纳米孔通道数≥4000个； 19. 产生数据时间：上机后1分钟即产生碱基序列数据，并可以根据实验要求设置碱基识别反应时间； 20. 数据产量：仪器单次运行生成最高≥100Gb数据量； 21. ▲具有≥24个样品标签，用于混样建库； 22. 系统可对一张或两张检测芯片进行上下电控制、指令控制、温度控制，并将检测信号传输至计算工作站。 | 550000 | 550000 | 820000
23. 检测芯片总通道数不少于1024个，碱基识别过程可显示实时可用通道数，可实时展示当前碱基识别任务累计产生的片段数和可实时展示当前碱基识别任务累计产生的接头数； 24. 碱基识别产生的总通量数据值和reads文件的Q值中位值刷新间隔时间≤10分钟； 25. ▲设备运行可提供红、绿、黄状态灯提示，可有效提示设备状态。 26. 设备符合电磁兼容性国标对测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性的通用要求 27. 设备满足国家标准安全要求：测量、控制和实验室用电气设备的安全要求的通用要求、对于实验室用材料加热设备的特殊要求、实验室用于分析和其他目的自动和半自动设备的特殊要求。 28. ▲系统本地化部署2套全国产化大模型（包含DeepSeek），可自由切换对话。 29. 系统可存储管理不少于10万条感染人群相关数据。 30. ▲可自动化完成感染人群信息数据（含实验室检验）的数据清洗和质控，并生成满足OHDSI-OMAP模型标准的科研数据集。 31. ▲可基于本地知识库自动生成不少于1000条科研思路，并提供精准统计结果，自动运行统计代码及结果图片，提供综述性分析和方案汇总文案。 32. ▲集成不少于十万条权威文献信息（包含病原、微生物、病媒等方向），支持自然语言问答检索，自动生成总结答案。答案中每个观点均需标注文献出处，摘要和DOI。 33. 集成Jupyter工作站，内嵌50多个常用库，可对清洗后的科研数据进行直接编程使用。 34. 支撑服务器硬件配置不低于： CPU:intel 酷睿i9 14900 内存：DDR5 128G内存 硬盘：2T固态 显卡：RTX3090 24G单卡 35. ▲设备和试剂均为国产，保障产品供应和数据安全。投标人需保证质保期内采用的设备零配件、备件能够正常供应，并且采用的设备零配件、备件制造商未被列入商务部的不可靠实体清单，保证质保期内设备的正常运行。(如国家另有规定的，则从其规定。)(投标时需提供加盖投标人公章的承诺函，承诺函格式自拟） 36. 配置清单 纳米孔生物碱基识别模块 1套 数据分析AI模块 1套
| 分包2 | 1 | 中药熏蒸治疗机 | 1 | 台 | 一、工作原理 采用中药汽化装置，通过数字智能化控制恒温/电脑控温，使中药药液产生中药蒸汽。患者在熏蒸治疗时，能通过蒸汽热敷使毛孔张开、毛细血管网开放，药物离子通过对患病部位和经络病变区进行有效渗透，使药力直达病灶。 二、适用范围：适用于局部熏蒸、半身熏蒸和全身熏蒸。 三、技术参数 ▲1、治疗机温度：可在1～99℃范围设定，室温～45℃为熏蒸温度，步进1℃，允差为±5℃，46～99℃为煎药温度。 2、治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗结束有提示音，加热装置自动断电。 ▲3、具有药液雾化功能：单区雾化量大于40mL/h，三区独立控制。 ▲4、上水方式：手动，加液总容量：≥ 24L。 ▲5、三个温区恒温控制，可独立使用，也可同时使用。 6、药槽采用三区独立设计，使用不同中药，设置不同的温度，具备独立的自动送风装置，自动输送中药蒸汽，使药蒸汽温度更均匀，确保温度恒定。 7、具有双重超温保护功能。 8、智能控制加热和送风装置启停。 9、具有自动漏电保护、防干烧、过载保护功能。 ▲10、具有臭氧消毒功能。 ▲11、独立的操作台，液晶触控，机电分离化设计，单独停止加热按钮。 | 79000 | 79000
|  | 2 | 督脉灸疗床 | 1 | 台 | 1.产品结构：非仓式，床体和控制台分体式设计。 2.治疗原理：主要借助艾草灼烧的热力，给人体以温热性刺激，通过经络腧穴的作用，以达到防病及治病的一种方法。 3.将艾材直接加入艾槽，自动引燃，节省手动点火的时间，热量直接经皮肤吸收。 4.▲超温保护装置：具有自动保护装置，避免灼伤皮肤。 5.报警装置：具有超温报警装置，避免意外发生。 6.▲定时装置：5～180min可调节。 7.定时装置：定时时间达到时，终止现工作状态功能。 8.噪声：≤60dB。 9.载荷能力：≤150kg无损伤，无变形。 10.自动静烟：无需外排烟雾，设备具有自动净烟功能。 11.升降调温：手柄和主控都可操作，方便使用者操作。 12.▲升降调节：艾槽的升降行程为0-15cm，允差±2cm。 13.▲治疗温度：最高治疗温度应不大于60℃，允差±3℃；温度均匀性≤±5℃。 14.液晶显示屏触摸操作界面+手柄。 15.具有背部、腿部熏烤功能。 16.艾槽容量：150-200g，燃烧充分，治疗时间长，提高治疗效果。 | 128000 | 128000
|  | 3 | 便携式电子针疗仪 | 5 | 台 | 1、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 2、输出脉冲路数：二路输出 3、输出脉冲频率：1-100Hz可调 4、工作模式： 4.1 工作模式:连续波工作模式：连续 4.2 断续波工作模式：工作15s,停5s 4.3 疏密波工作模式：疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s 5、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 6、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能） | 1000 | 5000
|  | 4 | 扶阳罐 | 4 | 台 | 主要结构由罐身和罐底组成。罐身为木质材料制成，罐身内镂空，装配有钛酸钡基类陶瓷发热装置、传热装置、温控装置、固定连接装置、控制装置。罐底用高温陶瓷制作。罐底接触面由硅胶制作。 1.防电击类型:目类设备 2.防电击程度:B型应用部分 3.对进液的防护程度:普通设备 4.电磁兼容:1组B类设备 5.运行模式:连续运行 6.用途:经络穴位的理疗 7.应用部分表面温度:45-80℃ 8.表面磁场强度:50-250mT 9.红光主波长:630士10nm 10.红光发光强度:800~1400mcd 11.产品符合国家标准:GB9706,1-2007医用电气设备第1部分:安全通用要求。 | 1500 | 6000
|  | 5 | 电子针疗仪 | 6 | 台 | 1、输出通道：五路输出，独立可调。 2、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。 3、连续波：频率1Hz～100Hz连续可调,允差±15%；脉冲宽度0.35ms±0.1ms。 4、断续波：断续周期2.3s～6s可调，允差±10%。 5、疏密波：疏、密波变换周期2.3s～6s可调，允差±10%。 6、每路输出脉冲强度：0～12V，允差±20% | 2000 | 12000
|  | 6 | 特定电磁波治疗器 | 10 | 台 | 1.支臂伸缩范围：0-76cm； 2.电源盒升降范围：0-60cm； 3.头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°； 4.波普范围：2μm-25μm； 5.定时范围：0-60分钟； 6.工作寿命：＞2000小时。 7.产品样式：立式单大头；定时方式：机械定时。 | 1000 | 10000
|  | 7 | 电脑中频治疗仪 | 2 | 台 | 1、输出通道：4路输出通道，可同步或异步工作 ▲2、处方数量：预设专家治疗处方，存贮在系统中，在治疗过程中使患者有多次的推、拿、按、敲、拨、振颤、抖动等多种脉冲动作的全过程感受。 3、该机输出的由低频调制的中频电流，频率高、电阻小、作用深，疗效好。既有低频电的特征，又有中频电疗的治疗机理。 4、调制波形：具有正弦波、方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、等幅波 ▲5、调制频率：低频调制频率范围：0～150Hz，中频载波范围：1kHz～10kHz，； 6、调节幅度：幅度为0%和100%， 7、输出限制：在500Ω负载下，输出电流不大于80mA（r.m.s） 8、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10% 9、运行模式：连续运行 | 10000 | 20000
|  | 8 | 音频电疗机 | 2 | 台 | 一、本机具有消炎、消肿、止痒、促进神经血管功能恢复的作用。设有回零装置、数字显示、安全可靠。 二、主要技术指标： 1.输出频率：分1、1.5、2、2.5、3kHz共五档，允许偏差±10% 2.输出电流（等幅正弦波负载500Ω+10%）：输出电流0～50mA，分强、弱二档，连续可调 3.输出电流稳定度：当负载阻抗变化+50%时，输出电流变化＜5% 4.定时时间：分10、15、20、25、30、40、50、60min八档，允许偏差+10% 5.使用环境：环境温度为5℃～40℃，相对湿度≤80%。 | 5000 | 10000