## Sheet1
附件2
医疗设备一批技术参数要求表
分包 |  | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高单价（万元） | 最高金额（万元） | 分包最高限价（万元）
一分包 | 分包1 | 1 | 洁净电热蒸汽发生器 | 2 | 台 | 1 材质： 304,优质无缝钢管 2 设计压力： ≥0.7Mpa 3 设计温度： ≥170℃ 4 ▲水容量 ≤25L 5 管路及控制系统 6 显示系统： 液晶显示屏：≥3英寸液晶屏 7 ▲水位控制： 水位控制：由浮子带动的磁性能无阻隔性地传出主体，并始终定位在液体的表面。不同水位可通过颜色显示。 8 双重超压自动保护 具有压力控制器和安全阀双重超压保护 9 过电流保护功能 当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害 10 ▲自动排污功能 具有自动排污设计 11 手动排污功能 设备配有手动排污球阀。 12 ▲外形尺寸（L×W×H）： ≤1300X850X1900mm 13 设备功率： ≤62KW 14 ▲资质 生产厂家资质与设备本身必须为同一品牌 | 6 | 12
|  | 2 | 医用干燥柜 | 1 | 台 | 1 外观要求： 整体不锈钢外观，带侧部除湿功能，有效提高干燥效率；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。 2 密封门结构要求： 门体中部采用双层PC透明玻璃结构，通透面积大，保证可视性同时，又能够有效阻隔舱体内热量损耗、降低密封门工作温度。 3 ▲门密封要求： 采用电磁锁，电磁锁吸合处位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构，柔韧性强，与舱体贴合性更好。 4 双门互锁功能： 双扉干燥柜带有双门互锁功能，非电插锁，满足供应室隔离需求。 5 ▲风机要求： 采用品牌交流离心风机，电容感应启动，长效免维护，顶风机风量≥1900m³/h，最大静压≥700Pa，噪音≤75dB；侧风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB。顶风机与出风口联接，采用锥形结构设计，最大限度减少风量损耗。 6 控制系统要求： 采用高性能32位控制器，具有多个RS485/232接口，方便扩展设备功能。 7 ▲触摸屏 采用≥6英寸高清彩色触摸屏作为人机界面，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。操作更简单，使用更方便。 8 ▲程序设定 采用相互独立的开放程序，内置4套默认程序（器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管）、2套自动程序、4套自定义程序。 干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，各程序参数均可调节，用户可根据需求自行设置。 9 断电记忆功能 设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。 10 导管干燥架： 采用抽拉式医用导管干燥架，通过管架的弹性胶板特有的开口结构，与管子扣合后通过胶板的弹性作用把管子夹在管架上，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管，结构简单，操作方便。 11 湿化瓶干燥架： 结构简单，使用方便，适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。将需要烘干的瓶类物品倒挂在U形中空弯管上，热风直接吹入需要干燥的瓶类物品内，增强干燥效果。 12 积水盘： 外置式积水盘，收集腔体底部流出的冷凝水，避免腔内积水，影响干燥效率。 13 外形尺寸 ≤1040（宽）×2030（高）×595（深）mm 14 ▲舱体尺寸 ≥590（宽）×1600（高）×416（深）mm 15 容积 ≥390L 16 装载容量 满载一次可处理≥9个DIN标准器械托盘或≥48根导管或≥30个湿化瓶 17 ▲电源要求 AC220V，50Hz | 13 | 13
| 分包2 | 1 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 1 | 台 | 一、设备用途: 用于肌骨、腹部、心脏、血管、小器官、妇科、产科等部位疾病的诊断，以及超声引导下血管通路搭建、超声引导下神经阻滞、围术期超声评估等应用。 二、主要技术及系统概述: 1.技术参数及要求: ▲1.1主机为笔记本式设计，小巧便携，长宽高≤32cm x 30cm x 6cm 1.2主机重量≤4.5kg（含电池及探头） ▲1.3显示器≥12英寸防反射LCD显示器（含化学刻蚀玻璃层） 1.4 显示器可视角度≥85度 （上/下/左/右） 1.5 图像大小≥180mm x 135 mm 1.6系统架构：全数字宽频带架构 1.7 防病毒操作系统（非windows操作系统） 1.8 灰阶：256阶 1.9 动态范围：最高至165dB 1.10 符合HIPAA ▲1.11系统可耐受≥90cm跌落（跌落后系统安全并正常工作） 1.12 医用显示器亮度≥450cd/m2, 默认情况下350cd/m2 ▲1.13触摸式轨迹面板（非轨迹球操作方式），防水、防尘、防异物; 2 成像模式 2.1 二维/B模式 2.1.1宽频成像技术 2.1.2组织谐波成像技术 2.1.3穿刺针显影增强技术 2.2 彩色多普勒模式 2.3 彩色能量多普勒模式（CPD） 2.4 脉冲波多普勒模式（PW） 2.5 脉冲波组织多普勒模式（TDI） 2.6 连续波多普勒模式（CW） 3 穿刺针显影增强技术 | 45 | 45
3.1支持凸阵探头，肌骨及神经检查模式 3.2支持线阵探头，乳腺，肌骨，神经，小器官，动脉，静脉检查模式 4 B模式成像 4.1 B模式调节 4.1.1深度调节 4.1.2二维增益调节（近场、远场及整场） 4.1.3一键自动增益调节 4.1.4具备图像翻转功能 4.2 屏幕显示深度≥35cm 4.3 支持最大采样帧率至150Hz 4.4 B模式成像技术 4.4.1组织谐波技术（THI）：发射低频信号接收其高频谐波信号，用以降低噪声，提升横向分辨力及组织对比度 4.4.2高分辨率成像：该图像处理算法用以改善组织边界分辨，组织对比度，图像纹理显示及斑点噪声抑制 4.4.3多波束空间复合成像：有效降低斑点噪声伪像，增强组织对比度，改善边界连接分辨 4.4 图像放大：支持最大2倍放大 5 彩色模式成像：速度彩色多普勒与彩色能量多普勒 5.1 速度彩色多普勒与彩色能量多普勒调节控制 5.1.1彩色增益调节 5.1.2彩色图谱（CVD，CPD，方差显示） 5.1.3彩色功能调节（CVD，CPD） 5.1.4彩色方差显示（开关） 5.1.5彩色标尺量程调节 5.1.6彩色优化功能（高速、中速、低速） 6 探头技术 6.1 锐清成像技术：提升声波穿透力及图像分辨力。支持凸阵，相控阵探头 6.2可选配铠装线缆，不锈钢加强线缆，保护探头线缆提升耐用性。 6.3 所有线阵探头上标注中心线
7 频谱多普勒成像 7.1 多普勒模式： 7.1.1脉冲多普勒（PW） 7.1.2组织多普勒（TDI） 7.1.3连续多普勒（CW） 7.1.4经颅多普勒（TCD） 7.1.5眼科（ORB） 7.1.6多普勒控制调节： 7.1.7PW / CW多普勒增益 7.1.8PW多普勒样本容量大小 7.1.9TDI-PW多普勒样本容量大小 7.1.10多普勒反转 7.1.11多普勒标尺 7.2 频谱多普勒显示中有256个灰度阶 8 用户界面和个性化控件 8.1 临床显示信息 8.2 可编程A和B键 8.3 低平的按键，完全密封边缘，以最大限度地控制感染 8.4 图像采集键：保存，查看，报告，视频剪辑存储，视频剪辑编辑 8.5 双重成像的显示格式：1/3和2/3，½和½，全2D，全迹 8.6 多普勒控制：角度，转向，比例，基线，取样容积，增益，比率器和容积 9 图像和视频回顾 9.1 2D视频回顾 ≤ 20秒 9.2 PW，CW，M模式视频回顾 ≤ 16秒 9.3 内部闪存存储 - 16GB 9.4 具备自动视频导出（检查结束时自动导出到U盘）, 单次视频保存时长≥1小时 9.5视频播放以1，½或1/4的捕获速率 9.6 视频保存长度2-60秒可视可调
10 通用测量 10.1 最多可同时进行8组通用测量 10.2 2D：距离，椭圆，手动描迹体积，膀胱体积，多普勒：速度测量，压力梯度，经过时间，加速度，心率，阻力指数，收缩/舒张比， 10.3 测量可以手动或自动跟踪 11 应用测量计算包 11.1 妇产科、生殖测量计算包 11.2 动脉（含颈动脉）测量计算包 11.3 心脏测量计算包 11.4 小器官、肌骨测量计算包 11.5 经颅多普勒（TCD）测量计算包 12 DICOM图像管理 12.1 打印、存储、工作列表、MPPS、存储确认模块 12.2 允许通过USB保存DICOM配置，以便于复制或恢复 13 连通性和外部数据管理 13.1系统数据加密 13.2ECG连接器,并配置红黄蓝导联线。 13.3内部存储小于10％时的存储容量警报 13.4条形码自动查询（从工作列表中填充患者统计数据） 14 电源供应 14.1 系统通过电池或交流电源运行 14.2 可充电锂离子电池，连续使用时间≥2小时，待机时间≥4小时; 15 探头配置 15.1 宽频带凸阵探头用于腹部、妇产、肌骨、神经检查，频带宽度2-5MHz，阵元数不小于128，显示深度≥30cm 15.2 宽频带线阵探头用于神经、肌骨、乳腺、小器官、血管、肺部检查，频带宽度6-13MHz，阵元数不小于192，显示深度≥6cm
16 外部扩展连接: 16.1LCD复合视频输出 (NTSC/PAL); 16.2USB输出，可外接U盘; 16.3S端、Ethernet 、VGA 输出; 16.4ECG输出，可扩展心电图; 16.5可选配专用台车，可牢固放置主机及探头，台车高度可升降，具有电源线防拉扯设计。
|  | 2 | 医用臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 1、电压和频率：230V～/50Hz ； 2、功率：240VA 3、氧气供应:设备专用减压阀；流量： 4L/min 4、臭氧浓度范围:0-80μg/ml ，1μg为单位连续可调 5、臭氧流量:1 L/min ； 6、臭氧技术原理：无声放电法 7、真空连接:可闭锁，鲁尔锁定接头 8、持续取气连接:可闭锁，鲁尔锁定接头 持续取气功能与真空抽吸功能相结合使用 9、注射器连接:可闭锁，母接头 注射器取气时具有中文逐步操作提示提示功能 ▲10、定量灌注菜单：具备10ml； 25ml； 50ml 三档气体量选择， 具有臭氧使用总量显示功能并可与真空抽吸菜单相结合使用 ▲11、具有臭氧化水制备专用菜单，并具有定时功能 ▲12、运行气压: 600-1200 hPa ▲13、显示屏：至少5.7英寸彩色液晶触摸式显示屏 14、臭氧制备进度显示：以百分比进度条显示 ▲15、安全装置：氧气接入识别装置；内部运行压力校正、调整装置及超限报警、停止装置；正、负压真空安全防护功能；定时自动关机保护功能；操作界面正负压力值实时显示提醒功能，取气口提示功能； 16、臭氧泄漏量：空气中臭氧含量应不大于0.06mg/m³ 17、操作菜单：具备5个操作显示菜单，并具有文件库功能 *18、操作界面语言：中、英文显示 19、治疗结束后具有自动冲洗功能及残余臭氧回收功能； 20、取气模式：两个独立的取气口可进行定量取气和一个独立的负压抽吸口；可单独设置治疗所需气体量 ▲21、配套耗材：配备开展臭氧自血疗法的配套专用耗材，以注册证为准。 22、具有气路压力流量校正及控制装置，保证治疗浓度的精准性，本装置不能用气路校正及控制装置代替（以注册证为准） ▲23、设备具有高压三重保护；设备内有安全温度传感器，当设备温度超标会自动关机； 24、设备使用期限需10年。（提供设备注册上市使用寿命验证报告等证明文件） | 26 | 26
|  | 3 | 内热针治疗仪 | 1 | 台 | ▲ 1.有标准刻度的内热针，精准治疗； ▲2.有标准刻度的内热小针刀，精准治疗； ▲3. 可配备一次性使用无菌内热针具； ▲4. 临床使用 5 年以上，确保临床安全性和有效性； ▲ 5.可提供各规格型号内热针具：0.7，1.1 等（有超精细内热针，可满足不同病人临床需求）； ▲6.适用于患者进行颈肩腰腿痛的针灸治疗。内热针具搭配内热式针灸治疗仪，用于人体体表穴位（含耳穴）不同深度的侵入式刺激及供软组织损伤性病变和骨关节病变非直视下松解术用。（可查验注册证）。 7.明确产品组成：由主机、内热针具和连接导线组成 ； ▲8.针体全段恒温发热内热针具，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗； 9.整机工作无噪音设计，自然散热，主机使用寿命延长至 10 年； 10.便携主机，移动方便，体积：≤310×275×120mm； 11.采用单通道控制内热针，有效快捷，使用维护简单； ▲12.增加束线管，5 线一束，共 8 束线管 40 路； 13.特有的按键设置模式，操作便捷明了，增加冬季温度补偿功能； 14.开机、设置输入、工作结束具备有声提示，工作状态采用灯光指示； 15. 一键启动操作有效控制内热针的治疗温度，自动检测并数字显示当前治疗温度； 16.专业人士可根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度； 17.输入功率： 整机≤100VA；单通道≤1.5W，输入电压： AC220V 50HZ & AC110V 60HZ； 18.工作时间设定范围：00.00～99.00min，加热温度设置范围：38～60℃； 19.产品安全性要求符合 GB9706.1-2007 要求，电击的保护形式和程度：I 类 BF 型； 20.电磁兼容要求：产品按 GB4824 分类属 1 组 A 类，符合 YY0505-2012 的要求； | 20 | 20
| 分包3 | 1 | 肝储备分析仪 | 1 | 台 | 采购设备总体要求：可以量化评估肝储备功能。 1.可检测的技术指标至少含：药物血浆清除率、药物15分钟滞留率、有效肝脏血流量、平均循环时间。 2.▲药物血浆清除率、药物15分钟滞留率一致性≥99%。（请提供对比研究文献或者临床试验报告）。 3.检测过程中具备安全提示监测指标：血氧饱和度（SpO2）。 4.▲检测药物浓度变化的探头检测部位在鼻翼部或腹部，无需粘贴遮光，自动校正，操作简便。 5.▲ 0-7分钟（含）内获得检测结果。 6.▲药物浓度测量范围：0—20mg/L，测量精度：± 0.35 mg/L。（请提供产品说明书或检验报告） 7.▲分析仪主机内具有内置电源，电压≥6V，功率≥4Ah 8．▲设备具有独立的主机，主机非工控显示一体机，且能从产品的医疗器械注册证上的结构及组成上显示。 9.▲设备主机重量≤5kg，有把手，可便携，便于术中或会诊使用。（请提供产品说明书或技术要求中的产品图片） 10.具备输出检测报告设备，结果可长期保存。 11.中文软件界面，操作简单，可以批量导入检测信息，选定目标受试者，一键开始，一键结束。 | 75 | 75
| 分包4 | 1 | 全自动抽滤机 | 1 | 台 | 1.用途：院感监测，使用薄膜过滤法，用于治疗用水微生物限度检测、清洁消毒后内窥镜的卫生检测、透析水的微生物限度监测等； 2.原理：抽滤液体样本，将液体标本中的细菌拦截在无菌滤膜上，将无菌滤膜正面朝上贴于平板的琼脂表面，培养后生长出菌落，一个菌落即为一个菌落形成单位（CFU ）, 然后做菌落计数，根据标准值判读细菌是否超标。 3.通量；≥1 个泵，每个样本抽滤完成时间在≤50 秒内；每个卡槽对应一个独立抽滤泵，保障独立运行互不干扰； 4.配套耗材滤膜孔径为0.45um ，无菌提供； 5.抽滤流量：≥1000ml/min； 6.抽滤噪音：≤60dB； 7.质保期：整机终身保修，出现故障响应时间 2 小时内响应； 8.维修支持：提供维修支持 9.维修资料：提供维修资料及维修工具；维修密码支持； 10.免费升级，提供使用培训 | 5 | 5 | 207.2
| 分包5 | 1 | 超声波脉冲导 入治疗仪 | 35 | 台 | 1 工作条件：温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%，大气压力：86kPa~106kPa 2 声工作频率：1MHz ±10% 3 调制波形：调幅波额定输出功率：0.9W±20%（单个超声电极头） 4 有效辐射面积：≤2cm2 5 波束不均匀性系数RBN：≤8 6 波束类型：准直型 7 波束最大声强：≤2.0W/cm2 8 时间最大声强：0.4W/cm2±20%（单个超声电极头） 9 致孔脉冲由双向脉冲波组成，脉宽为118Us，误差±10% 10 致孔脉冲峰值Vp-p有：0V~~65V，误差±10% 11 致孔脉冲应在初始治疗时段出现 12 电导的波形为若干个周期为10ms/20ms的双向脉冲波组成一个波群 13 打开超声档到1档，频率档从最小0Hz到最大6Hz，分7挡可调，误差±10% 14 输出电流稳定度：设备输出电流变化率应≤10% 15 调制频率范围：设备的调制频率应为100Hz/50Hz，误差±10% 16 电导强度：由提高每一波群中双向脉冲波的幅值来实现，分10档可调，误差±10% | 0.32 | 11.2