## Sheet1
附件2
医疗设备一批技术参数要求表
分包 |  | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 最高单价（元） | 最高金额（元） | 分包最高限价（元）
分包 | 分包1 | 1 | 连续性血液净化设备 | 1 | 台 | 一 主机 1 全中文引导式互动操作界面，图文并茂的操作指引 2 ▲不少于6泵（含一个肝素泵/钙泵），提供全面CRRT治疗方案 3 不少于4个独立高精度电子秤（颜色标识），均配备LED彩灯，分别监控血泵，血泵前泵，置换液泵，透析液泵，废液泵等 4 4个夹管阀，允许治疗期间控制前/后稀释比率 5 一体化整机和预连接管路，自动视觉检测配套部件安装是否到位，人体工程学设计 6 ▲防静电装置：防心电监护的静电干扰；防除颤CF型应用部分 7 1.7 一体化条形码阅读器，自动识别配套型号、追踪配套使用情况，自动设定治疗范围 二 操作屏幕 1 不小于14英寸彩色液晶触摸屏，配合内置智能软件更方便使用。配合一站显示关键治疗数据（处方，流量，压力，抗凝等） 2 快速自动预充程序，上机自动视觉检测配套部件安装是否到位 3 治疗历史屏实时显示总滤过量，置换液量，透析液量，血泵前液量和治疗时间，方便记录同时保证病人安全。 4 主界面连续显示所有治疗参数，包括以图形显示的压力值如：滤器压力降和TMP（跨膜压）等 三 治疗模式 1 ▲可选择的CRRT治疗方式： 1.1 连续静脉静脉血液滤过（CVVH） 1.2 连续静脉静脉血液透析（CVVHD） 1.3 连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF） 1.4 缓慢持续超滤（SCUF） 2 开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗,包括血液灌流 （HP）、血浆置换（TPE）、吸附、ECMO等 3 在不更换、不手动分离配套管路下实行： 3.1 前稀释CVVH/CVVHDF 3.2 后稀释CVVH/CVVHDF 3.3 前加后稀释CVVH/CVVHDF 4 抗凝选择：无抗凝、肝素、枸橼酸/钙、萘莫司他等 | 550000 | 550000 | 804800
四 流速范围 1 置换液速度：0-8000ml/h ；增量:10ml/h 2 血液流速：10-450ml/min；增量:1ml/min 3 透析液速度：0-8000ml/h；增量:10ml/h 4 废液速度： 0-10000ml/h ，（置换液 + 透析液 + 血泵前补液 +滤出液 ≤ 10,000 ml/h） 5 血泵前泵（PBP）：0-4000 ml/h, 增量:2ml/h 6 患者脱水：0-2000 ml/h；增量：5ml/h 7 精确度：±10% 五 压力监测范围 1 输入压：-250- +450 mmHg，精准度：±15 mmHg 2 回输压：-50- +350 mmHg，精准度：±5 mmHg 3 滤器前压：-50- +450 mmHg，精准度：±15 mmHg 4 废液压：-350- +400 mmHg，精准度：±15 mmHg 六 液体控制 1 液体平衡秤：不少于4个电子秤 1.1分别监测透析液、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量等 1.2 称重范围：0-15kg；精度：0-5200g±7.0g，5200-11000g±14.0g 2 直接静脉血液加温，避免产生气泡 七 报警及安全系统 1 具备4个以上独立检测压力传感器：滤器前压力传感器;废液压力传感器;血液入口压力传感器;血液回路压力传感器。 2 静脉壶液位传感器，自动维持液面高度。 3 软件智能调节废液泵转速，脱水量自动补偿功能 4 抗静电装置，避免对ECG（心电图）、监护仪的干扰，防除颤CF 型应用部分 5 自动回血，可预设回血量，回血速度，一键触控，液体管理更精准；可临时中断循环程序，以适合危重病人 6 优化智能报警系统，配备报警解除的图文提示，提供自清除压力报警供临床参考
7 漏血探测器；当废液流速低于5500ml/h时，Hct25%，漏血>0.35 ml/min；当废液流速最高时，HCT 32%，漏血>0.50 ml/min 8 超声空气探测器：可探测单个容积≥ 20μl气泡 9 底座漏液探测器：漏液监测精度≤50ml 10 配备后备电源：电池充满电，断电情况下可维持治疗30分钟以上；断电模式下：血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，血泵前泵，肝素泵均运转 八 耗材及管路安装 1 使用一体化耗材：管路和滤器预连接避免污染，颜色标示易于安装，避免误操作，上机自动视觉检测配套部件安装是否到位 2 使用能吸附清除血液内细胞因子等炎症介质的滤器和管路配套，可以更好地进行无抗凝治疗 3 条形码阅读器：自动识别配套型号、追踪配套使用情况；自动设定治疗设定范围 4 一体化预连接管路，全自动安装泵管、配套快速预冲和自检 5 滤器与管路总容量50ml-200ml；减少影响病人血液动力学稳定性 6 全血管路极大减少血液与空气接触，降低凝血风险，减少血液丢失，有效改善病人对治疗的耐受度 7 可满足从小儿到成人不同年龄段的治疗模式 8 处方保存功能，可一键调出已存处方，缩短上机时间 9 无需增加其它设备/配件就可以使用枸橼酸或者肝素抗凝，自动识别注射器型号，如20ml、50ml等多型号注射器。 九 加温器 1 血液加温仪直接加热静脉血液，不受治疗流速影响，治疗中断期间加热不中断。可避免含碳酸氢盐液体加温引起的沉淀问题 2 设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度，实现智能精准血液加温 3 精确控制回血温度35-38℃，有助于降低连续性血液净化的低体温发生率，连续可调：0.5℃/档 十 计算机网络接口 1 具备计算机网络接口RJ-45 以太网接口、RS-232 串口、USB2.0 端口，远程报警连接，远程访问自动存档 2 自动数据存储不低于90个小时的治疗信息，可通过存储卡转移资料 3 软件操作系统可升级
| 分包2 | 1 | 医用空气压缩机 | 1 | 台 | 1.▲适用范围：与呼吸机、CPAP、空氧混合器等配套使用，提供医用压缩空气源； 2.▲保护功能：具高温过热保护功能； 3.启动方式：带压启动，间歇运转设备，启动压力﹥0.5MPa； 4.排气压力：≥0.7MPa； 5.▲输出压力：0.25MPa-0.4MPa； 6.▲输出流量：≥25L/min； 7.噪音：≤55dB(A)； 8.累时器：0-9999h； | 30000 | 30000
|  | 2 | 医用升温毯 | 1 | 台 | 1.▲温度设置范围：32.0℃～41.0℃或89.6F～105.8F; 2.温度设置步进：0.1℃或0.2F; 3.温度精度：≤±1℃或≤±1.8F; 4.温度单位：℃或F; 5.预热时间：≤5分钟； 6.工作模式：连续运行； 7.升温毯模式：自然风模式和温控模式； 8.运行时间范围：00:00:00-99:59:59,实时显示运行时间，关机再开机会清零； 9.▲声光报警：高温报警、低温报警、遗忘操作、风机故障、温度传感器故障、加温器故障； 10.显示屏：≥3.5英寸彩色液晶显示屏； 11.风量档位：50m³/h～100m³/h,档位可调； 12.风量误差：≤±10m³/h; 13.▲快速温度档位设置：至少室温、低温档32℃±3℃、中温档38℃±1℃、高温档41℃±1℃共4个快捷设置键； 14.加温提示：启动加温时，有视觉信号，当检测到温度小于预设温度时，运行指示灯闪烁，当检测到软管出风口的温度达到预设温度时，运行指示灯常亮； 15.音量：档位可调； 16.静音时间：≥2分钟； 17.▲历史记录：具有历史记录，可查询日志内容； 18.环境温度：实时显示环境温度； 19.语言：中/英文； 20.空气净化：有等离子空气净化功能； 21.保温毯：≥16种一次性保温毯； 22.机器自检功能：开机自检及升温毯过程中实时自检； 23.▲温度按键锁功能：启动运行后，无法更改温度； 24.过滤网等级：采用G4(EN779)过滤等级过滤棉； 25.导风管：可伸缩，最长≥1.8米； 26.噪音：正常工作时，噪音≤70dB(A); | 20000 | 20000
27.电击防护类型：I类； 28.▲电击防护程度：BF型无除颤放电效应防护的应用部分； 29.工作环境：+5℃～+40℃、20%～90%,非冷凝、70KPa～106Kpa; 30.贮存环境：-20℃～+55℃、10%～95%,非冷凝、50KPa～106Kpa; 31.▲进液防护等级：IPX2; 32.▲超温保护功能：双重硬件和双重软件保护，实时监测加温器温度，当温度过高时，强行断电加热丝加温； 33.适用标准：YY 0834-2011,医用电气设备.第二部分：医用电热毯、电热垫和电热床垫安全专用要求；
|  | 3 | 医用冰毯降温仪 | 1 | 台 | 1.设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者； 2.▲控温方式：半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，零污染，两套独立的控温模块，降温/升温速度快； 3.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 4.▲输出结构：双路输出，可同时连接2个控温配件或单独连接1个控温配件； 5.显示方式：≥6寸全智能化彩色触摸屏，中/英文菜单操作； 6.▲循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃； 7.循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃； 8.▲体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃； 9.体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃； 10.体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃； 11.自动模式：设备将患者体温控制在设定值； 12.手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值； 13.▲进口快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅； 14.开机自检功能：安全可靠，计时功能，可长时间连续使用； 15.制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率不小于1.5℃/min； 16.制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率不小于2.5℃/min； 17.负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h； 18.循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音； 19.水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音； 20.体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音； 21.设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示； 22.连续循环输出:两组连续水循环，患者的热量连续不断被带走，效率高，并且毯温度与毯内水温一致； 23.▲体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作； | 35000 | 35000
24.工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)； 25.记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动； 26.密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏现象； 27.蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，增加了导热面积，水流无死角，抗菌、抗老化、柔软、耐用，具有防褥疮功能； 28.承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥130kg； 29.控温配件：毯子、软帽；
| 分包3 | 1 | 血管内冲击波治疗设备 | 1 | 台 | 1.发射技术参数 1.1 1个周期内连续最大脉冲数量：30个脉冲 1.2 手动控制冲击波激发 1.3 可匹配进口耗材和国产耗材 1.4 电源及供电方式 电池供电或插电式网电源供电 1.5 额定电压;220VAC 1.6 显示方式:彩色数字显示 1.7 工作模式: 可连续或单独激发 2.安全参数 2.1 设备使用阻热材料，保证符合国家相关安全标准 2.2 自动识别:设备能自动识别并显示导管型号规格 2.3 防泼水 3.冠脉血管内冲击技术参数 3.1 治疗周期总数:单根冠脉导管支持≥8个周期 （脉冲次数80次以上） 3.2 球囊直径:2.5——4.0（至少有以下四个规格2.5/3.0/3.5/4.0）mm 3.3 兼容6F指引导管，兼容 0.014英寸导引导丝 3.4 耐压 (RBP)：10atm以上 | 49800 | 49800
| 分包4 | 1 | AED（自动体外除颤仪） | 2 | 台 | 1.整机重量（含电池及预装电极板）≤2.5kg 2.外形尺寸≤25cm×15cm×10cm（长×宽×高），设备具备便携把手，具备高便携性 3.抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击（符合IEC 60068-2-32标准） 4.防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别≥IP55 5.工作温度范围至少满足 -5℃ ～ 50℃，且从室温环境下进入-20℃ 环境后，至少能工作60分钟 6.存储温度范围：-20℃～60℃，工作湿度范围至少满足≤95% 无冷凝，适应不同气候区域 ▲7.采用双相波技术（优先选择低阻抗适应性波形，如双相截断指数波或方波），波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿 ▲8.输出能量：成人最大能量可支持360J，成人模式默认能量：200J（双相波），能量输出精度≤±10%（经计量检测）。 ▲9.儿童模式（适用于8岁以下或体重＜25kg患者）：能量自动调整为50-150J，支持一键切换（无需额外设置） ▲10.从开机到200J放电准备就绪用时＜8s ▲11.开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s ▲12.具备放电安全锁：分析未完成或未检测到可除颤心律时，禁止放电。 13.防误放电设计：除颤放电前需确认“正在充电”提示，且放电键需持续按压≥1秒触发。 14.电磁兼容性（EMC）符合EN 60601-1-2标准，避免与手机、对讲机等设备干扰 15.类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，连接异常时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。 16.在室温温度环境下，有效期：≧3年。 17.在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率 18.主机上有电极片粘贴位置动画提示 19.具有电极片有效期自检功能和电极片过期语音提示 20.可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量 21.提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。 22.在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年，单次开机后连续工作时间≥4小时 23.在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗 24.可检测电池低电量（剩余电量≤20%）并给出报警提示，低电量报警后至少8次200J除颤充放电（适合条件下） | 60000 | 120000
25.高清LCD显示屏≧5，支持动画指导用户执行急救操作 26.彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素 27.设备屏幕支持显示ECG波形 28.设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用 29.设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用 30.提供中英文双语支持，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求 31.支持成人/小儿患者类型快速一键切换 32.CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式 33.内置加速度传感器，实时监测胸外按压深度（5-6cm提示）、频率（100-120次/分钟提示），通过语音/屏幕反馈“按压过浅”“按压过快”等。 34.存储容量：设备的内部存储容量≥1GB，可存储不少于1000份自检报告，可记录≥100次抢救事件数据，包括：每次事件的心律波形（≥120秒/事件）、操作时间戳、语音记录、除颤能量、电池状态等。 35.具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音 36.数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等 37.支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据，兼容Windows系统，数据格式为PDF/CSV/ECG标准格式，可直接导入医疗管理系统 38.联网管理：支持4G/Wi-Fi联网，接入AED管理平台，实时上传设备位置、电量、自检状态、急救事件等数据，异常时自动推送短信/APP报警至管理员。 39.整机质保期≥2年（自验收合格之日起），电池、电极片单独质保≥1年 40.故障响应时间：2小时内电话响应，48小时内提供解决方案，市区内24小时内现场维修，偏远地区72小时内到达 41.需在国内设有备件库，常用备件（如电池、电极片、显示屏）供应周期≤7天 42.设备具有用户自检和设备自检功能。 43.支持每日、每周、每月、每季度的设备自检 44.提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态，在无灯光黑暗环境下能看见设备状态灯显示。 45.支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态 46.设备可进行常规的清洁和消毒
47.配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南。 48.AED为投标方的最新产品，且出厂日期应不超过半年，如为进口产品，提供有效的进关证明（报关单）。 49.机箱要求：采用壁挂式机箱，材质应耐压耐腐蚀并具备防晒防水等功能，标配专用存储柜（材质为防锈钢材），具备恒温防潮功能；支持市电供电（AC 220V），柜内配备LED照明、声光报警（开门/设备取出时触发），外观印制国际通用急救标识（AED+心脏图案）。 50.制造商需提供免费操作培训，内容包括：设备使用、日常维护、自检查看、应急处理等，培训对象覆盖采购方指定人员（≥20人次/批），提供培训合格证书。 51.提供配套培训资料（中文操作手册、视频教程、应急流程图）。